核技术利用建设项目

核医学科工作场所退役项目

环境影响报告表

（报批稿）

宁波市第二医院

二〇一八年四月

环境保护部监制

核技术利用建设项目

核医学科工作场所退役项目

环境影响报告表

（报批稿）

建设单位名称：宁波市第二医院

建设单位法人代表（签名或签章）：蔡挺

通讯地址：宁波市海曙区西北街41号

邮政编码：315010                联系人：夏胡

电子邮箱：532565981@qq.com     联系电话：15824296758

# 目 录

表1  项目基本情况	2

表2  放射源	11

表3  非密封性放射物质	11

表4  射线装置	12

表5  废弃物（重点是放射性废弃物）	13

表6  评价依据	13

表7  保护目标与评价标准	16

表8  环境质量和辐射现状	17

表9  项目工程分析与源项	21

表10  辐射安全与防护	28

表11  环境影响分析	30

表12  辐射安全管理	32

表13  结论与建议	37

表14  审批	40

# 表1  项目基本情况

| 建设项目名称 | 核医学科工作场所退役项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 宁波市第二医院 |
| 法人代表 | 蔡* | 联系人 | 夏* | 联系电话 | *********** |
| 注册地址 | 宁波市海曙区西北街41号 |
| 项目建设地点 | 宁波市海曙区西北街41号西北街院区6号楼一层 |
| 立项审批部门 | —— | 批准文号 | —— |
| 建设项目总投资（万元） | 3000 | 项目环保投资（万元） | 200 | 投资比例（环保投资/总投资） | 6.67% |
| 项目性质 | □新建 □改建 □扩建 ■其他 | 占地面积（m2） | 232 |
| 应用类型 | 放射源 | □销售 | □Ⅰ类 □Ⅱ类 □Ⅲ类 □Ⅳ类 □Ⅴ类 |
|  |  | □使用 | □Ⅰ类(医疗使用) □Ⅱ类 □Ⅲ类 □Ⅳ类 □Ⅴ类 |
|  | 非密封放射性物质 | □生产 | □制备PET用放射性药物 |
|  |  | □销售 | / |
|  |  | □使用 | □乙 □丙 |
|  | 射线装置 | □生产 | □Ⅱ类 □Ⅲ类 |
|  |  | □销售 | □Ⅱ类 □Ⅲ类 |
|  |  | □使用 | □Ⅱ类 □Ⅲ类 |
|  | 其他 | 乙级非密封性工作场所退役 |
| 1.1项目建设单位情况 宁波市第二医院（以下简称为“医院”）原名华美医院，1843年由美国基督教浸礼会传教士马高温（D.J.Macgowan）兴办，迄今已有170余年历史，是中国最早建立的西医医院之一，是一所集医疗、教学、科研、预防、保健为一体的现代化三级甲等综合性医院。医院位于宁波市海曙区西北街41号，占地面积约10万平方米，建筑面积13.5万平方米，核定床位2100张，现有职工2819人，其中高级职称548人，硕士及以上学历358人，有海外学习经历124人，担任医学院校硕士生导师16人，兼职教授、副教授52人。医院拥有核磁共振、直线加速器、16排CT、DSA、数字胃肠造影机、单光子发射断层扫描仪(SPECT)、模拟定位机、肿瘤治疗计划系统、准分子激光治疗仪、双声道碎石机、贝克曼LX20大生化、流式细胞仪、荧光定量PCR等国际先进的医疗设备。 医院目前使用Ⅴ类放射源（4枚68Ge源、1枚90Sr-90Y源）、非密封放射性物质（乙级工作场所使用放射性核素131I、125I、99mTc、丙级工作场所使用放射性核素18F、89Sr）、6台Ⅱ类医用X射线装置（2台直线加速器、4台DSA）、43台Ⅲ类医用X射线装置（DR机、CT、C臂机等），以上射线装置和核素的使用均已按照相关规定进行了环境影响评价。在认真落实各项污染防治措施后，医院于2017年10月取得了辐射安全许可证：浙环辐证[B0017]号（有效期至2019年7月，见附件5），现有的辐射活动均已获得许可。 1.2任务由来 宁波市第二医院于1998年1月建立了核医学科工作场所用于医疗诊断工作，其中SPECT工作场所使用的放射性同位素为99mTc，甲状腺功能测定及负荷运动试验室使用的放射性同位素为131I，肿瘤骨转移治疗使用的放射性同位素为89Sr，放射性同位素敷贴治疗使用的放射性同位素为90Sr-90Y。从核医学科工作场所建立至退役期间不涉及其他放射性同位素，工作场所等级为乙级。 因使用年限已久，现有核医学科工作场所布局不适应现有医疗工作发展需要，故2017年7月10日医院将位于西北街院区6号楼一层核医学科工作场所的SPECT医用辐射装置报废处理，1枚90Sr-90Y密封源（位于活性室内，铅桶密闭贮存）搬迁至院区7号楼地下一层的新建核医学科室。自搬迁之日至今，该医院的核医学科工作场所一直处于封闭闲置状态，未开放使用。现拟对院区6号楼一层的核医学科工作场所实施退役，使场址达到无限制开放使用要求，以彻底消除安全隐患，确保公众和环境的安全。 根据中华人民共和国环境保护部令第44号《建设项目环境影响评价分类管理名录》，本项目为乙级非密封放射性物质工作场所退役，属于“五十、核与辐射”中第192条核技术利用项目退役：“制备PET用放射性药物的；乙级非密封放射性物质工作场所；水井式γ辐照装置；除水井式γ辐照装置外其他使用Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类放射源场所存在污染的；使用Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类射线装置存在污染的”，应编制环境影响报告表。 为保护环境，保障公众健康，宁波市第二医院2017年10月19日正式委托浙江问鼎环境工程有限公司（国环评证乙字第2053号）对西北街院区6号楼一层核医学科工作场所进行退役环境影响评价。评价单位接受委托后，通过现场踏勘、监测、收集有关资料等工作，结合本项目特点，依据《辐射环境保护管理导则 核技术利用建设项目环境影响评价文件的内容和格式》（HJ 10.1-2016）的相关要求，编制完成了本退役项目的环境影响报告表。 1.3评价目的 （1）对该院的核医学科工作场所退役场址进行现场调查与监测，掌握该退役场址的辐射环境现状； （2）对核医学科工作场所退役后对辐射环境的影响进行评价； （3）对不利影响和存在的问题提出防治措施，把辐射环境影响减少到“可合理达到尽量低水平” （4）满足国家和地方环境保护部门对建设项目环境管理规定的要求，为该项目的辐射环境管理提供科学依据。 1.4关注问题 拟退役场址的γ辐射、β表面污染水平和放射性“三废”是否满足国家相关标准要求，及拟退役场址的辐射环境影响。 1.5地理位置 1.5.1医院地理位置 医院西北街院区位于宁波市西北街41号，其东侧是西北街，隔西北街为宁波市疾控中心、宁波卫生职业技术学院继续教育学院、浙江省戒毒研究治疗中心、在建血液中心、宁波刑警大楼、西河小区；南侧是宁波市总工会职工互助保障中心和施乐公司；西侧是望京路，隔望京路为北斗河；北侧是永丰路，隔永丰路为医院的1号楼； 永丰北路院区永丰北路175号，其东侧为永丰北路，北侧为范江岸路，南侧为永丰北路173弄，西侧目前为空地，该院区周围最近的居民小区为东侧的国泰花园和西北侧的育才小区。 1.5.2退役场所地理位置 本项目拟退役场所为核医学科工作场所，位于医院西北街院区内6号楼一层，平面布局见附图4。其东侧为医院院内道路，道路东面为花园；南侧为6号楼大厅，西侧为模拟定位机房和放疗技术科物理室；北侧为医院院内道路，道路北面为医院围墙，隔围墙为望京路。 1.6原核医学科同位素使用情况 原核医学科主要开展诊断治疗所使用的放射性同位素包括：99mTc（日等效最大操作量为2.96×107Bq，年最大用量为7.4×1012Bq，属乙级非密封放射性物质工作场所）；131I（日等效最大操作量为1.48×108Bq，年最大用量为3.7×1011Bq，属乙级非密封放射性物质工作场所）；89Sr（日等效最大操作量为1.48×107Bq，年最大用量为3.7×1010Bq，属丙级非密封放射性物质工作场所）；敷贴治疗使用90Sr-90Y放射源1枚，装源活度为1.11×109Bq，属于V类放射源，其搬迁环境影响评价已纳入《SPECT-CT核医学场所迁扩建项目环境影响报告表》，不在本次评价范围内。 根据医院提供资料，在退役活动实施之前，核医学科已于2017年6月开始逐步减少使用各同位素（停运不接收病人）。99mTc、131I及89Sr均于2017年7月停止使用，至此核医学科放射性同位素工作场所全面停止使用，工作场所内无剩余存放放射性同位素。 各放射性同位素的技术参数及使用情况见表1-1。 表1-1 放射性同位素的性能参数 核素 半衰期 衰变 类型 毒性 物理性态 Eβmax （MeV） Eγ主要 （keV） 用途 备注 99mTc 6.02h IT* 低毒 液态 -- 140 ECT显象诊断 2017年7月10日最后一次使用99mTc，使用量为1.85×107Bq，确认未有剩余量 89Sr 50.5d β- 中毒 液态 1.46 -- 肿瘤骨转移治疗 2017年7月25日最后一次使用89Sr，使用量为1.11×107Bq，确认未有剩余量 131I 8.04d β- 中毒 液态 0.606 364 甲腺功能测定、甲亢治疗 2017年6月30日最后一次使用131I，使用量为2.22×108Bq，确认未有剩余量 90Sr-90Y（密封放射源） 28.79a β- 低毒 -- 0.546 -- 敷贴治疗 已搬迁至新核医学科储源室，原核医学科工作场所已无存留 1.7退役工程范围及内容 （1）退役工程范围 原核医学科位于医院6号楼一层，占地面积约185m2，整个工作场所呈双边平行布局，走廊由东侧向西侧两边依次布置有ECT控制室、ECT扫描室、给药处、活性室（储源室）、废物间、医生更衣室、医生厕所、浴室、病人厕所、甲状腺功能测定及负荷运动试验室、病人候诊室、敷贴室、库房、医生办公室等（见附图5）。核医学科衰变池布置于6号楼一楼紧邻核医学科工作场所北侧地下，位于核医学科工作人员出入通道下方。 原核医学科工作场所情况见表1-2。 表1-2 原核医学科工作场所情况表 名称 活动内容 贮存方式与地点 使用地点 99mTc 诊疗 储存于原核医学科活性室通风柜内 ECT扫描室 89Sr 诊疗 置于铅桶，储存于核医学科活性室 活性室 131I 诊疗 置于铅桶，储存于核医学科活性室 甲状腺功能测定及负荷运动试验室 90Sr-90Y（密封放射源） 敷贴治疗 置于铅桶，储存于核医学科活性室保险箱内 敷贴室 综上可知，退役工程范围包括：ECT控制室、ECT扫描室、给药处、活性室（储源室）、废物间、医生更衣室、医生厕所、浴室、病人厕所、甲状腺功能测定及负荷运动试验室、病人候诊室、敷贴室、库房、医生办公室、衰变池等。 （2）退役对象及内容 本项目退役对象为： ①核医学科非密封放射性物质工作场所：退役工程范围包括的工作场所，其中涉及非密封放射性物质操作的工作主要集中在ECT扫描室、活性室、给药处、甲状腺功能测定及负荷运动试验室、敷贴室、病人厕所、废物间和衰变池，放射性污染也主要集中在这几个区域； ②各工作场所遗留的设备和用品：通风橱及通排风系统（位于活性室内）、操作台、办公桌、水槽、座椅等。 针对本项目退役对象，本次环评退役工作的主要内容是： ①退役前的准备工作，包括源项调查，编制退役方案等； ②对拟退役场址进行辐射环境现状监测和样品检测。根据辐射环境监测结果和检测结果，本项目场址已达到国家相关标准，无须进一步去污，场所内遗留的设备和用品等可作为普通物品继续使用或处置； ③废物间内放射性固体废物经10个半衰期自然衰变，经检测达标后作为一般医疗废物交由有资质单位处置；衰变池废水经10个半衰期自然衰变，经检测达标后可排入医院污水处理站； ④环评单位对拟退役场址进行辐射环境影响评价，出具环境影响评价报告表； ⑤经审管部门批准后，同意该场址达到无限制开放的要求。 本项目退役工程组成及主要环境问题见表1-3。 表1-3 项目组成及主要的环境问题表 名称 退役内容及规模 可能产生的环境问题 退役中 退役后 主体工程 ①核医学科非密封放射性物质工作场所：ECT扫描室、活性室、给药处、甲状腺功能测定及负荷运动试验室、敷贴室、病人厕所； ②各工作场所遗留的设备和用品：通风橱及通排风系统（位于活性室内）、操作台、办公桌、水槽、座椅等 低于低放废物标准的放射性污染物 达到无限制开放水平 辅助工程 衰变池、废物间 放射性废物、放射性废水 公用工程 通风、配电、供电和通讯系统 固废，噪声 办公及生活设施 医生更衣室、办公室、浴室 固废、噪声 医院于2017年7月将西北街院区内6号楼一层原核医学科的SPECT-医用辐射装置1台报废处理；另有90Sr-90Y密封源1枚、铅砖120块、铅桶11个（大铅桶7个、小铅桶4个）、更衣橱2个、铅防护屏2个、铅衣2个、铅衣架1个、α、β表面沾污仪1个及X-γ个人剂量监测仪1个均搬迁至西北街院区内7号楼地下一层的新核医学科室继续使用（其中铅砖要求包裹薄膜或重新喷漆后方能继续使用）。 目前原核医学科工作场所最后的放射性废水已排入衰变池，最后的放射性固废封存于具有铅屏蔽的放射性固废衰变桶内，暂存于废物间。其中涉及89Sr放射性固体废物已单独封存于固废衰变桶内。 （3）退役目标 本项目主要是对核医学科非密封放射性物质工作场所实施整体退役，本项目退役目标为：整个场所退役完成后，达到无限制开放的目标，该场所内的设备和用品等可以作为普通物品进行处置。 （4）退役活动实施的工作安排 医院于2017年6月开始实施退役安排，计划于2018年6月完成退役工作。退役各阶段工作安排及目前进度情况汇总见表1-4。 表1-4 退役活动实施的工作安排及进度情况 阶段划分 工作安排 备注 进度情况 退役 准备阶段 源项调查，编制退役方案 计划2017年10月～2018年3月完成 已完成 办理拟退役场所的环境影响评价工作 正在编制环评报告 退役 实施阶段 按照环评结论以及环评审批要求完善退役实施方案 计划2018年3月～2018年4月完成 计划完成 开展退役工作 计划完成 退役 验收阶段 委托有资质的单位实施退役验收监测，申请办理退役审批手续 计划2018年4月～2018年6月完成 计划完成 报原辐射安全许可证发证机关，申请办理许可证变更手续 计划完成 1.8退役场所环保手续履行情况 1.8.1 原核医学科工作场所环评情况 2007年医院委托国家环境保护总局辐射环境监测技术中心编制了《ECT、直线加速器等医用射线装置建设项目（改扩建）环境影响报告表》，2007年11月16日通过了原浙江省环保局的环保审批，批复文号为浙环辐[2007]363号。 1.8.2 原核医学科工作场所许可情况 6号楼一层原核医学科工作场所已获得许可，医院持有效的辐射安全许可证，发证机关为浙江省环境保护厅，证书编号为浙环辐证[B0017]，活动种类和范围为：使用V类放射源，使用Ⅱ类、Ⅲ类射线装置、乙级、丙级非密封放射性物质工作场所，有效期至2019年7月6日。 1.8.3 新核医学科工作场所环评情况 2017年1月医院委托浙江问鼎环境工程有限公司编制了《SPECT-CT核医学场所迁扩建项目环境影响报告表》，项目具体内容为： （1）新建核医学科乙级工作场所。原位于6号楼一层的SPECT核医学科改迁至7号楼地下室一层车库西南部，并新建90Sr—90Y敷贴治疗室、乳腺γ相机房及其他相关辅助工作用房。新增125I粒子植入项目的7号楼4层泌尿外科手术室和3层CT室按乙级工作场所进行建设。 （2）放射性同位素：SPECT核医学科计划使用99mTc、131I、89Sr 三种核素（99mTc年最大使用量7.4×1012Bq，89Sr年最大使用量3.7×1010Bq，131I年最大使用量3.7×1011Bq）。125I粒子植入项目新增125I年最大使用量1.48×1012Bq。 （3）密封源：搬迁90Sr- 90Y 密封源1枚（活度：1.11×109Bq，Ⅴ类源）； （4）射线装置：将拟搬迁的SPECT（西门子）更新为SPECT-CT（GE），原设备淘汰，另在7号楼5层ERCP室新增一台C臂机。 2017年6月9日通过了浙江省环境保护厅的环保审批，批复文号为浙环辐[2017]7号，并已获得了许可，2017年10月9日医院换领了浙江省环境保护厅颁发的《辐射安全许可证》，证书编号为浙环辐证[B0017]。 7号楼地下一层新核医学科工作场所的平面布局图见附图4。 1.9 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 1、根据宁波第二医院编制《2017年度辐射安全与防护状况评估报告》，现医院辐射安全管理情况如下： （1）宁波第二医院按照要求进行了年度监测，监测报告编号为“GABG-XF/CF17231536”； （2）现单位法人代表、单位名称和地址未发生变动； （3）2017年10月，重新申领到浙江省环保厅颁发的《辐射安全许可证》，比原证增加了新的核医学科场所； （4）个人剂量档案和职业健康档案齐全； （5）医院制定了辐射事故应急预案，同时成立了辐射事故应急救援领导小组，并定期进行应急演练； （6）放射防护与设施运行、辐射安全和防护制度及措施的建立和落实、辐射应急处理措施、档案管理方面均满足相应规定要求。 （7）医院自从事辐射诊疗以来，未发生过辐射安全事故严格按照国家法律法规进行管理，没有发生过辐射安全事故。 2、原核医学科衰变池位于6号楼一楼北侧地下，核医学科工作人员出入通道下方处；整个核医学科产生的放射性废水全部集中排放于该衰变池，其有效容积为18m3，放射性废水经10个半衰期衰变，经检测达标后排入医院污水处理站进行统一处理，最终排入市政污水管网。 放射性废物统一由专人收储在废物间，让其自然衰变到10个以上半衰期后，经有资质单位监测达标后再按一般医疗固体废物交由有资质单位处理。 3、宁波市第二医院开展放射性诊疗至今，未发生过辐射安全事故，也无公众投诉。 4、经现场调查，医院已为核医学科所有辐射工作人员（共8人）配置了个人剂量计，每三个月送有资质的单位检测一次，并为核医学科所有辐射工作人员建立了个人剂量档案。核医学科辐射工作人员剂量统计见表1-5。 表1-5 核医学科个人剂量档案表 姓名 剂量计佩戴起始日期及季度个人剂量（mSv） 四季度剂量总计（mSv） 2016.12.7~ 2017.3.7 2017.3.8~ 2017.6.6 2017.6.7~ 2017.9.5 2017.9.6~ 2017.12.5 尹海红（002009） 0.15 0.16 0.09 0.04 0.44 褚玉（002015） 0.23 / 0.11 0.01* 0.35 袁东红（002019） 0.13 0.17 0.08 0.04 0.42 黄幸亚（002021） 0.16 0.09 0.07 0.01* 0.33 王乾军（002027） 0.54 / 0.54 0.21 1.29 胡玲玲（002051） 0.26 0.15 0.04 0.06 0.51 梅威琪（002140） 0.07 0.18 0.08 0.20 0.53 李翔（002219） 0.06 0.19 0.12 0.10 0.47 注：表中“/”由于该人员当季度未在辐射工作岗位，故无检测数据，其中，褚玉、王乾军2017年第二季度外出进修，未在辐射工作岗位。 根据医院提供的核医学科辐射工作人员个人剂量检测报告，最近四个季度核医学科所有辐射工作人员个人剂量检测值范围为0.33-1.29mSv/a，低于《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》(GB18871-2002)中规定的职业照射年有效剂量限值的1/4，即5mSv/a。因此，核医学科辐射工作人员均没有个人剂量超标情况。 5、医院核医学科在岗的辐射工作人员均参加了环保部门组织的辐射安全与防护培训，并取得了培训合格证书。 6、医院核医学科工作场所运营期间没有发生任何辐射安全事故，没有发生任何放射性同位素泄露污染事故。 7、2017年11月，医院委托浙江建安检测研究院有限公司进行了年度辐射环境监测(监测报告编号：GABG-XF/CF17231536），监测结果表明宁波第二医院放射性工作场所周围的职业工作人员和周围的公众所受到的附加有效剂量均低于评价标准限值要求。由于原核医学科于2017年7月搬迁完毕，所以本次年度监测未包括原核医学科非密封放射性物质工作场所。 |

# 表2  放射源

| 序号 | 核素名称 | 总活度（Bq）/ 活度（Bq）×枚数 | 类别 | 活动种类 | 用途 | 使用场所 | 贮存方式与地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 90Sr-90Y | 1.11×109×1 | Ⅴ类 | 使用 | 诊疗 | 敷贴治疗室 | 搬迁前置于铅桶，储存于核医学科活性室保险箱内 | 已搬迁 |

注：放射源包括放射性中子源，对其要说明是何种核素以及产生的中子流强度（n/s）。

# 表3  非密封性放射物质

| 序号 | 核素名称 | 理化性质 | 活动种类 | 实际日最大操作量（Bq） | 日等效最大操作量（Bq） | 年最大用量（Bq） | 用途 | 操作方式 | 使用场所 | 贮存方式与地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 半衰期 | 性状 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 99mTc | 6.02h | 液态 | 核医学科搬迁前使用，本项目为使用场所退役，各核素已于2017年7月使用完毕，目前场所无存留 | 2.96×1010 | 2.96×107 | 7.4×1012 | 诊疗 | 很简单操作 | 核医 学科 | 原核医学科通风柜 |
| 2 | 89Sr | 50.5d | 液态 |  | 1.48×108 | 1.48×107 | 3.7×1010 | 诊疗 | 简单操作 |  |  |
| 3 | 131I | 8.09d | 液态 |  | 1.48×109 | 1.48×108 | 3.7×1011 | 诊疗 | 简单操作 |  |  |

注：日等效最大操作量和操作方式见《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB 18871-2002）。

# 表4  射线装置

（一）加速器：包括医用、工农业、科研、教学等用途的各种类型加速器

| 序号 | 名称 | 类别 | 数量 | 型号 | 加速粒子 | 最大能量（MeV） | 额定电流(mA)/ 剂量率(nGy/h) | 用途 | 工作场所 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |

（二）X射线，包括工业探伤、医用诊断和治疗、分析等用途

| 序号 | 名称 | 类别 | 数量 | 型号 | 最大管电压（kV） | 最大管电流(mA) | 用途 | 工作场所 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |

（三）中子发生器，包括中子管，但不包括放射性中子源

| 序号 | 名称 | 类别 | 数量 | 型号 | 最大管电压（kV） | 最大靶电流(μA) | 中子强度（n/s） | 用途 | 工作场所 | 氚靶情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 活度（Bq） | 贮存方式 | 数量 |  |
| —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |

# 表5  废弃物（重点是放射性废弃物）

| 名称 | 状态 | 核素 名称 | 活度 | 月排放量 | 年排放总量 | 排放口浓度 | 暂存情况 | 最终去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 放射 性废 水 | 液态 | 含99mTc、89Sr、131I放射性核素的废水、用药患者的排泄物和冲洗水等 | — | 总α：<9125Bq 总β：<91250Bq | 总α：<109500Bq 总β：<1095000Bq | 总α：<1Bq/L 总β：<10Bq/L | 衰变池 | 自然衰变10个半衰期后，经检验符合GB1887 1-2002 排放条件后排入医院综合污水系统 |
| 放射性固废 | 固体 | 医疗废物，含99mTc、89Sr、131I | — | — | — | 放射性比活度小于2.0×104 Bq/kg | 首先分类收集到具有铅屏蔽 的放射性固废衰变桶中，后送废物间暂存衰变。 | 自然衰变10个半衰期，经检测满足清洁解控水平（GBZ133-2009 附录B）， 作为医疗废物由医院相关部门统一处理。 |
| 放射性废气 | 气态 | 主要为131I | — | 微量 | 微量 | — | — | 排放至大气外环境中 |

# 表6  评价依据

| 法 规 文 件 | （1）《中华人民共和国环境保护法》，中华人民共和国主席令第九号（于2014年4月24日修订，2015年1月1日起施行）； （2）《中华人民共和国环境影响评价法》，中华人民共和国主席令第七十七号（于2016年7月2日修订，2016年9月1日起施行）； （3）《中华人民共和国放射性污染防治法》，中华人民共和国主席令第六号（于2003年6月28日常务会议通过，2003年10月1日起施行）； （4）《建设项目环境保护管理条例》，中华人民共和国国务院第253号令（于1998年11月18日会议通过，1998年11月29日起施行）； （5）《环境影响评价公众参与暂行办法》，环发[2006]28号，2006年3月18日起施行； （6）《建设项目环境影响评价分类管理名录》，中华人民共和国环境保护部44号令（2017年9月1日起施行）； （7）《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》国务院令第449号，2005年12月1日起施行，2014年7月29日修改； （8）《放射性物品运输安全管理条例》，中华人民共和国国务院第562号令（2009年9月7日会议通过，2010年1月1日起施行）； （9）《放射性废物安全管理条例》，中华人民共和国国务院第612号令（于2011年11月30日会议通过，2012年3月1日起施行）； （10）《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》，中华人民共和国环境保护部令第18号（于2011年3月24日环境保护部2011年第一次部务会议审议通过，2011年5月1日起施行）； （11）关于修改《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》的决定，中华人民共和国环境保护部令第3号（于2008年11月21日环境保护部部务会议审议通过，2008年12月6日起施行）； （12）《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》，中华人民共和国国务院令第449号（2014年7月29日修订）； （13）《浙江省辐射环境管理办法》，浙江省人民政府令第289号（浙江省人民政府第84次常务会议审议通过，2011年12月18日浙江省人民政府令第289号公布， 2012年2月1日起施行）； （14）关于发布《省环境保护主管部门负责审批环境影响评价文件的建设项目清单（2015年本）》及《设区市环境保护主管部门负责审批环境影响评价文件的重污染、高环境风险以及严重影响生态的建设项目清单（2015年本）》的通知，浙环发[2015]38号，2015年10月23日起施行； （15）《浙江省环境保护厅建设项目环境影响评价公众参与和政府信息公开工作的实施细则（试行）》，浙环发[2014]28号，2014年7月1日起施行。 |
| --- | --- |
| 技 术 标 准 | （1）《辐射环境保护管理导则-核技术利用建设项目环境影响评价文件的内容和格式》（HJ 10.1-2016）； （2）《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB 18871-2002）； （3）《医用放射性废物的卫生防护管理》（GBZ 133-2009）； （4）《放射性废物管理规定》（GB 14500-2002）； （5）《放射性污染的物料解控和场址开放的基本要求》（GBZ 167-2005）。 |
| 其 他 | （1）环评委托书，见附件1； （2）事业单位法人证书，见附件2； （3）原核医学科工作场所项目环评批复，见附件3； （4）新核医学科工作场所环评批复，见附件4； （5）辐射安全许可证，见附件5； （6）辐射安全与防护知识培训证书（节选），见附件6； （7）职业健康检查报告（节选），见附件7； （8）个人剂量检测报告（节选），见附件8； （9）原核医学科工作场所年度检测报告，见附件9； （10）医疗废物委托处置合同，见附件10； （11）辐射环境现状监测报告，见附件11。 |

# 表7  保护目标与评价标准

7.1评价范围 根据《辐射环境保护管理导则 核技术利用建设项目环境影响评价文件的内容和格式》（HJ10.1-2016）中相关规定：“放射源和放射性装置应用项目的评价范围，通常取装置所在场所实体屏蔽物边界外50m的范围”，结合本项目的特点，确定以退役场所周围50m以内作为评价范围，项目评价范围示意见附图2。 7.2保护目标 本项目环境保护目标为退役活动的辐射工作人员以及退役区域周边的公众。 7.3评价标准 （1）根据《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）11.4条的要求，结合《放射性污染的物料解控和场址开放的基本要求》（GBZ167-2005）中5.2.1（a）公众中关键人群所受的附加年有效剂量应控制在0.1～0.3mSv/a，本项目选择较为严格的0.1mSv/a。 因此本项目确定退役后的核医学科工作场所无限制开放后对公众成员的年有效剂量应低于0.1mSv/a。 （2）原核医学科工作场所退役项目的退役目标是原场址可无限制开放使用。根据《放射性污染的物料解控和场址开放的基本要求》（GBZ 167-2005）附录A.1的要求，本项目放射性物质表面污染的控制水平为：β≤0.8Bq/cm2，项目所在机房建筑物、设备、材料表面污染水平低于此值是可作为普通物品使用。

# 表8  环境质量和辐射现状

8.1辐射环境现状监测 8.1.1监测内容 为了解核医学科工作场所退役项目场址的辐射环境质量状况，评价单位委托浙江鼎清环境检测技术有限公司于2017年11月21日对其场址及周围环境进行了辐射环境现状监测，监测内容：核医学科工作场所退役场址及其周围环境γ辐射剂量率、β表面污染，检测报告见附件11。 8.1.2监测方法和监测仪器 （一）γ辐射剂量率 根据评价范围，本项目对核医学科工作场所退役场址及其周围γ辐射剂量率监测进行测量。测量仪器为BS9511A型环境监测用X、γ辐射空气比释动能率仪。测量方法满足《环境地表γ辐射水平剂量率测定规范》（GB/T 14583-93）的要求，测量条件如下： （1）仪器在使用过程中，已用检验源检验其效率，对变化大于±5%的，均作了效率修正。 （2）仪器的探头离地高1m，无关人员尽量远离仪器。 （3）仪器在使用过程中，每个测点读十个测量数据，每两个测量数据之间相隔10秒，并以10个读数的平均值作为该点的测量值。 （4）数据采用统一的表格记录。 陆地γ辐射剂量率（瞬时）测量规程规定：不在雨、雪天以及雨后六小时之内进行测量。 β表面污染 测量仪器为XH-3206型α、β表面污染仪。测量方法满足《表面污染测定β发射体（Eβmax＞0.15MeV）和α发射体》（GB/T 14056.1-2008）的要求。 8.1.3质量保证措施 ①合理布设监测点位，保证各监测点布设的科学性和可比性。 ②监测方法采用国家有关部门颁布的标准，监测人员经考核并持有合格证书上岗。 ③监测仪器每年定期经计量部门检定，检查合格后方可使用。 ④每次测量前、后均检查仪器的工作状态是否正常，并用检验源对仪器进行校验。 ⑤由专业人员按操作规程操作仪器，并做好记录。 ⑥监测报告严格实行三级审核制度，经过校对、校核，最后由技术总负责人审定。 8.1.4监测仪器及规范 监测仪器的参数与规范见表8-1~表8-2。 表8-1 X、γ辐射空气比释动能率仪参数与规范 仪器名称 环境监测用X、γ辐射空气比释动能率仪 仪器型号 BS9511A 生产厂家 上海贝谷仪器科技有限公司 能量响应 在48keV～3MeV≤30% 量程 1nGy/h～100μGy/h 检定证书 上海市计量测试技术研究院 （检定证书编号：2017H21-20-1216733001） 有效期：2017年08月21日～2018年8月20日 监测规范 《环境地表γ辐射剂量率测定规范》GB/T14583-1993 《辐射环境检测技术规范》HJ/T 61-2001 表8-2 表面污染监测仪器参数与规范 仪器名称 α、β表面污染仪 仪器型号 XH-3206 生产厂家 西核实业 适用范围 0~9999cps 检定证书 上海市计量测试技术研究院 （检定证书编号：2017H21-20-1060350001） 有效期：2017年3月10日～2018年3月9日 监测规范 《α、β和γ表面污染仪检定规程》JJG 478-1996 8.1.5监测结果及评价 本次评价范围内监测点位示意图见附图6，监测结果分别见表8-4~表8-5。 表8-4 核医学科退役场所β表面污染监测结果 点位编号 点位描述 β表面污染（Bq/cm2） ◆1 储源库（活性室）地面 ＜0.09 ◆2 给药处地面 ＜0.09 ◆3 ECT扫描室地面 ＜0.09 ◆4 废物间地面 ＜0.09 ◆5 甲状腺试验室地面 ＜0.09 ◆6 敷贴室地面 ＜0.09 表8-5 核医学科退役场所及其周围环境γ辐射剂量率监测结果 检测点位编号 监测点位置 辐射剂量率（nGy/h） 平均值 标准偏差 ▲1 储源室（活性室）中央 191 7 ▲2 储源室（活性室）北侧墙体外30cm处 172 6 ▲3 储源室（活性室）东侧墙体外30cm处 190 5 ▲4 储源室（活性室）南侧墙体外30cm处 194 6 ▲5 储源室（活性室）西侧墙体外30cm处 182 7 ▲6 2楼，储源室（活性室）顶 186 7 ▲7 给药室中央 185 6 ▲8 储源室（活性室）门外 194 7 ▲9 废物间中央 182 5 ▲10 ECT扫描室操作位 180 6 ▲11 ECT扫描室西侧墙体外30cm处 192 5 ▲12 ECT扫描室北侧墙体外30cm处 188 4 ▲13 ECT扫描室东侧墙体外30cm处 188 7 ▲14 ECT扫描室南侧墙体外30cm处 191 7 ▲15 2楼，ECT扫描室顶 166 5 ▲16 控制室 192 5 ▲17 甲状腺试验室中央 189 6 ▲18 甲状腺试验室西侧墙体外30cm处 193 5 ▲19 甲状腺试验室北侧墙体外30cm处 190 7 ▲20 甲状腺试验室东侧墙体外30cm处 163 5 ▲21 甲状腺试验室南侧墙体外30cm处 185 5 ▲22 2楼，甲状腺试验室顶 187 6 ▲23 敷贴室 196 6 ▲24 1#衰变池上方30m处 158 6 ▲25 2#衰变池上方30m处 158 5 ▲26 3#衰变池上方30m处 165 6 ▲27 病人候诊室 194 7 注：监测值未扣除宇宙射线对仪器的响应值。 由表8-4及表8-5可知： （1）放射性同位素工作场所内各监测点位β表面污染监测值均小于0.09Bq/cm2，监测结果表明，放射性同位素工作场所表面污染符合《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB 18871-2002）规定的表面污染控制水平。 （2）核医学科工作场所退役场所及其周围环境γ辐射剂量范围为159~194nGy/h之间。由《浙江省环境天然放射性水平调查报告》可知，宁波地区室内辐射剂量率在80～194nGy/h之间，可见，核医学科工作场所退役场所及其周围环境周围的γ辐射本底水平未见异常。

# 表9  项目工程分析与源项

9.1 原核医学科工作场所基本情况 9.1.1 非密封放射性物质工作场所分级 根据医院提供资料，本项目中使用的同位素总共有99mTc、89Sr和131I三种。99mTc用于ECT各器官显象诊断，89Sr用于肿瘤骨转移治疗，131I主要用于检查甲状腺功能及甲状腺功能亢进治疗，以上同位素均当日购买当日使用。在实际应用情况中，原核医学科99mTc、89Sr和131I的用量均小于或等于辐射安全许可证批准的用量，核医学科非密封放射性物质工作场所使用核素与工作场所级别情况见表9-1。 表9-1 工作场所分级 核素名称 年最大用量（Bq） 日等效最大操作量（Bq） 使用场所 99mTc 7.4×1012 2.96×107 ECT扫描室 89Sr 3.7×1010 1.48×107 活性室 131I 3.7×1011 1.48×108 甲状腺功能测定及负荷运动试验室 按照电离辐射防护与辐射源安全基本标准（GB18871-2002）附录C，非密封源工作场所的分级判据如表9-2。 表9-2 非密封源工作场所分级 级别 日等效最大操作量（Bq） 甲 ＞4×109 乙 2×107~4×109 丙 豁免活度以上~2×107 由表9-1、表9-2，医院原核医学科非密封放射性各工作场所等级为： 99mTc，日等效最大操作量为2.96×107Bq，工作场所等级为乙级； 131I，日等效最大操作量为1.48×108Bq，工作场所等级为乙级； 89Sr，日等效最大操作量为1.48×107Bq，工作场所等级为丙级。 9.1.2 放射性同位素使用流程 项目放射性同位素使用流程如图9-1所示： 图9-1 项目放射性同位素使用流程图 为了降低工作人员可能接受的照射剂量，减少放射性表面污染及放射性“三废”排放量，本项目采用99mTc放射性标记药物，不采用99Mo-99mTc发生器，药物由专业生产厂商根据医院订购计划，按每例病人用量定量分装供给。 其他放射性药品中，除131I治疗甲亢需根据病人的需要分装外，均不开展分装工作，可直接使用。由医院根据需要外购。 9.1.3放射性同位素性能参数 放射性同位素性能参数见表9-3： 表9-3 放射性同位素的性能参数 核素 半衰期 衰变 类型 毒性 物理性态 Eβmax （MeV） Eγ主要 （keV） 年最大用量（Bq） 用途 99mTc 6.02h IT* 低毒 液态 -- 140 7.4×1012 ECT显象诊断 89Sr 50.5d β- 中毒 液态 1.46 -- 3.7×1010 肿瘤骨转移治疗 131I 8.04d β- 中毒 液态 0.606 364 3.7×1011 甲腺功能测定、甲亢治疗 注：IT *表示同质异能跃迁， ε** 表示轨道电子俘获 9.1.4放射性同位素产污分析 1、辐射：β射线和γ射线； 2、放射性废水 放射性废水主要为工作人员操作过程中手部可能受到微量99mTc、89Sr和131I污染的洗手水，清洗室内地面、工作台和一些重复使用的医疗器械带有99mTc、89Sr和131I的清洗水及病人排泄物。 3、放射性废气 本项目核素中，131I为挥发性核素，其余均为非挥发性核素。131I分装操作在负压通风柜内进行，产生的气体经排气口外排，不存在食入、吸入等内照射影响。 4、放射性固体废物 放射性固体废物主要为一次性注射器、吸水纸、棉花、沙布、医生操作放射性药品戴过的手套等物品。 核医学科工作场所的放射性固体废弃物收集在放射性固废衰变桶内，在废物间集中收储10个半衰期后再与医院的其他固体废物一起一般医疗废物委托宁波枫林特种废弃物处理有限公司处理。用来收集放射性固体废弃物的专用污物桶须贴有电离辐射标志，每次收集时收集袋表面应贴上标签，标明物品及收集时间。 9.1.5 “三废”治理措施 1、废水治理措施 原核医学科工作场所产生的放射性废水全部集中排放于衰变池，该衰变池为3格6m3并联衰变池，池壁采用水泥现砌，耐腐蚀，不易渗漏，盖板采用20cm厚的水泥板。该衰变池已安排有专人管理，放射性废水经专用管道排放至衰变池，经10个半衰期自然衰变后，经有资质单位监测达标再排入医院污水处理站进行统一处理，最终排入市政污水管网。 非放射性废水主要来自于工作人员产生的生活废水，该部分废水直接排入医院污水处理站进行达标处理，最终排入宁波市市政污水管网。 2、固体废物处理措施 放射性废物统一由专人收储在废物间，让其自然衰变到10个以上半衰期后，经有资质单位监测达标后再按一般医疗固体废物处理。原核医学科运行期对放射性废物贮存及处置建立了记录台账并存档。 非放射性固体废物主要来自工作人员产生的生活垃圾和办公垃圾，由医院统一集中回收并交由环卫部门统一处理。 3、废气治理措施 131I是在活性室内的通风厨中进行操作，操作过程中通风柜内保持负压环境，医生通过操作口进行分药操作，保持由外向内的空气流通，防止少量挥发的131I逸散到房间内，对工作人员造成内照射。 4、核医学科非密封放射性物质工作场所的主要安全措施回顾： ①核医学科非密封放射性物质131I根据病人预约量向生产单位预定，预定核素到核医学科科室时（病人没用之前），131I置于铅桶，存储于核医学科活性室通风柜内，然后根据每位患者所需的核素量进行分装操作；131I平时放置在活性室的通风柜内；用于皮肤敷贴治疗的90Sr置于铅桶，存储于核医学科活性室保险箱内。 核医学科设有专门的管理员，对非密封放射性物质的使用建立专门的台账； ②医院已为辐射工作人员配置了个人剂量计，每三个月送有资质的单位检测一次，并为职业工作人员建立个人剂量档案； ③医院核医学科在岗的辐射工作人员均参加了环保部门组织的辐射安全与防护培训，并取得了培训合格证书。 9.2 原核医学科工作场所退役工程概况 9.2.1退役方案 本项目西北街院区原核医学科工作场所整个退役过程中的相关安全责任由宁波市第二医院负责。 1、主要内容 ①退役领导小组。领导小组由宁波市第二医院放射性诊疗安全与辐射防护管理委员会承担，实施主体为核医学科。 ②时间安排。划分为三个阶段：a）退役准备阶段，时间约5个月；b)退役实施阶段，时间约需1个月；c）退役验收阶段，委托有资质的单位实施退役验收监测，并开展该退役项目竣工环境保护验收，经审批同意后，场所可以无限制开放使用。 ③污染去除方法。根据监测结果，一旦发现工作场所和设备等受到放射性污染，立即进行去污处理。 ④放射性废物、废液处置方案。由核医学科工作人员负责放射性废物、废液整备收集、转移等工作。 ⑤个人防护。进入控制区人员佩戴个人剂量计。 ⑥辐射监测。由医院委托有资质的监测机构对拟退役场址辐射进行监测及退役后场址的终态监测。 2、涉及89Sr的固废及废液的处置 由于89Sr半衰期为50.5d，因此本次退役方案应重点关注涉及89Sr固废及废液的处置。涉及到89Sr的固废主要为一次性注射器、吸水纸、棉花、沙布、医生操作放射性药品戴过的手套等物品；涉及到89Sr的的废液主要为病人的排泄物。针对涉及89Sr的固废及废液的处置方案如下： ①对涉及89Sr的工作场所进行环境监测，根据监测结果，一旦发现工作场所和设备等受到放射性污染，立即进行去污处理，并妥善收集处理去污过程中产生的放射性固体废物、废液； ②使用混凝土对病人厕所下水道及地面进行密封处理； ③对涉及89Sr的放射性固体废物单独封存于固废衰变桶内，并搬迁至7号楼地下一层新核医学科废物间，经至少10个半衰期自然衰变后，经检测达标才能作为一般医疗废物交由有资质单位处置。 3、退役工作流程 ①进行退役场所的源项调查，摸清退役场所的污染源项和现状污染水平。 ②根据源项调查结果，分类进行处理和处置（包括表面去污和废物处理及转移，以及去污染设备和物品的处置）。 ③再进行退役场所辐射水平监测（表面污染、γ辐射剂量率等） ④最后进行验收监测。 退役工作流程见图9-2。 图9-2 退役工作流程图 3、退役方案可行性分析 医院于2017年10月专门制订了退役方案，对其简要分析如下： ①退役方案中明确了领导组织，内容全面、针对性强、便于操作，对本项目退役工程属可行； ②明确了退役工程范围及内容，本次退役是对原核医学科工作场所进行退役，不涉及医院其他辐射工作场所； ③明确了退役工作场所的退役目标，即达到无限制开放水平； ④对退役工作场所进行了历史回顾，明确了工作场所在运营期间没有发生任何辐射安全事故，放射性固废和放射性废液的处理遵循了相关规定及管理要求； ⑤退役方案中明确了核医学科工作场所退役期间的环境监测，根据监测结果明确工作场所需不需要进行去污工作，如需去污，应妥善收集去污过程中产生的放射性废物、废液，以确保场地达到无限制开放水平； ⑥明确了涉及89Sr（半衰期为50.5d）的固废及废液的处置方案，确保了其10个半衰期的自然衰变； ⑦核医学科非密封放射性物质工作场所运营期间没有发生任何辐射安全事故，没有发生任何放射性同位素泄漏污染事故，放射性废物和放射性废液的处理方法均遵循了相关规定及管理要求； ⑧退役方案的不足：方案中仅指出退役工作实施主体为核医学科，还应明确退役实施期间的辐射工作人员独立设置，不与医院其他工作场所工作人员有交叉。 经上述分析表明，本次退役工程中负责监测工作的单位为有资质的法定单位，且退役方案中提出的监测计划、废物处理等方法规范且具有可操作性。故本项目退役方案经完善后是可行的，可作为实施本次退役工程的科学依据。 9.2.2 退役过程中可能产生的污染情况 由于退役过程主要是搬迁各种可能受放射性污染的物件或者固体废弃物的过程可对工作人员及公众产生外照射。各种核素可能被沾染在工作人员的皮肤和衣物上扩散到其他场所中。但是因为搬迁量不大，各种固体放射性废物都是装在具有相应屏蔽措施的容器当中，搬迁的过程也不复杂，只要工作人员做好卫生防护措施，如穿戴好口罩、手套、工作服，做到不遗留放射性药品在现场，做好清洁卫生工作，搬迁过程对于核医学科退役的放射工作人员及附近公众产生的危害是可以控制的，不可能高于平时工作中对工作人员和公众产生的剂量。 9.3 污染源项描述 9.3.1源项调查 1、非密封放射性物质 根据医院原核医学科工作人员提供的工作台账记录，131I于2017年6月30日最后一次分发使用，99mTc于2017年7月10日最后一次分发使用，89Sr于2017年7月25日最后一次分发使用，至此核医学科非密封放射性物质工作场所全面停止使用，工作场所内无剩余存放的放射性核素。 2、放射性固体废物 最后的放射性固废（主要为手套、注射器具等）于2017年7月25日封存于放射性固废衰变桶内（其中涉及89Sr固体废物单独封存于固废衰变桶内，拟搬迁至7号楼地下一层新核医学科废物间），计划达到10个衰变期后由单位辐射专职人员取出作为一般医疗废物交由宁波枫林特种废弃物处理有限公司处理。1枚90Sr-90Y密封源已搬迁至医院西北街院区7号楼地下一层。 3、衰变池废水 最后的放射性废水于2017年7月25日排入衰变池，计划经10个半衰期衰变后，经有资质单位监测达标后排入医院的总污水处理设施进行统一处理，最终排入市政污水管网。 4、原核医学科工作场所及场所内遗留设备用品的辐射环境监测结果 根据“表8环境质量和辐射现状”可知： ①拟退役场址β表面污染水平为均小于0.09Bq/cm2，低于0.8Bq/cm2的标准限值，已达到表面污染的清洁解控水平，无需进一步去污处理，场所内遗留设备用品可作为普通物品继续使用或处置； ②拟退役场址的各监测点X-γ监测值范围为：159~194nGy/h，核医学科各监测点监测值与本底值（区域本底值为80～194nGy/h）水平相当，满足《放射性污染的物料解控和场址开放的基本要求> (GBZ 167-2005) 5.3.2要求，该场址可开放。 9.3.2项目退役具体实施方案 根据源项调查，本项目原核医学科放射性同位素均已使用完毕，场所内无存留；工作场所及场所内遗留设备用品的监测结果均达到评价标准；衰变池废水在10个衰变期满后排入医院的总污水处理设施进行统一处理；放射性固废达到衰变期后由单位辐射专职人员取出作为医疗废物交由宁波枫林特种废弃物处理有限公司处理。 目前本项目原核医学科工作场所需采取的进一步退役措施： 1、将单独封存于固废衰变桶内的涉及89Sr固体废物，搬迁至7号楼地下一层新核医学科废物间； 2、使用混凝土对病人厕所下水道及地面进行密封处理。

# 表10  辐射安全与防护

10.1项目安全设施 医院原核医学科工作场所退役前的设计布局如附图4所示。设置了专用的病人通道，有病人专用的候诊室和厕所，设置了专用的医生通道。 10.2退役工程的辐射防护措施 本项目核医学科辐射8名工作人员均参加了环保部门组织的辐射安全与防护培训，并取得了培训合格证书（见附件6）。本项目工作场所及场所内遗留设备用品监测结果均达到评价标准，退役评价完成后，场所内的设备用品等可以作为普通物品继续使用或处置。 目前原核医学科尚未完成退役环境影响评价工作，为确保环境辐射安全，因此核医学科实行分区管理制度，详见“10.3、退役工程的工作区域管理”，严禁闲杂和无关人员进入。核医学科辐射工作人员需进入退役现场的控制区时，保守考虑，应佩戴个人剂量计。在退役评价工作完成前，禁止将相关物品、设备移除控制区。 10.3、退役工程的工作区域管理 目前，原核医学科尚未完成退役环境影响评价工作，为加强拟退役场址所在区域的管理，确保环境辐射安全，实行分区管理制度，划定了控制区和监督区。退役现场的控制区，周围布置警戒线，严禁闲杂和无关人员进入，避免受到不必要的照射。根据《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》(GB18871-2002)控制区和监督区的定义划定控制区和监督区。其定义为“控制区：在辐射工作场所划分的一种区域，在这种区域内要求或可能要求采取专门的防护手段和安全措施；监督区：未被确定为控制区，通常不需要采取专门防护手段和安全措施但要不断检查其职业照射条件的任何区域。” 表10-1 控制区和监督区划分 工作场所 控制区 监督区 核医学科 活性室、ECT扫描室、给药处、废物间、病人厕所、甲状腺功能测定及负荷运动试验室、敷贴室、病人休息室、衰变池 医生通道、ECT控制室、病人通道、医生厕所、浴室、病人候诊室、库房、医生办公室 10.4退役污染物处理 本项目为核医学科乙级及丙级工作场所退役项目，根据本项目特点以及现状，三废的治理主要是针对废水和固体废弃物的处理措施，本项目不产生废气。 （1）放射性废水 原核医学科工作场所及遗留设备用品的辐射环境监测均已达到评价标准，无需进一步去污，不产生去污废液。医院于2017年6月及7月最后一次分发使用99mTc、89Sr及131I，使用完毕后，放射性废水排入衰变池，10个半衰期满后经有资质单位监测达标，后排入医院的总污水处理设施进行统一处理，最终排入市政污水管网。 （2）放射性固体废物 原核医学科工作场所最后的放射性固废（主要为手套、注射器具等）于2017年7月25日收集封存于放射性固废衰变桶内，在废物间（其中涉及89Sr固体废物封存于固废衰变桶内，搬迁至7号楼地下一层新核医学科废物间）收储达到10个衰变期后作为一般医疗废物委托宁波枫林特种废弃物处理有限公司处理。用来收集放射性固体废弃物的专用污物桶须贴有电离辐射标志，收集时收集袋表面应贴上标签，标明物品及收集时间。 （3）β表面污染分析 由医院西北街院区原核医学科退役场所的现状监测结果可知，原核医学科退役场所各功能区地面β表面污染均＜0.09Bq/cm2，因此只要加强管理本项目的退役不会产生β表面污染。 （4）退役辐射工作场所分析 拟退役场址的各监测点X-γ监测值范围为：159~194nGy/h之间，核医学科各监测点监测值与宁波地区室内辐射剂量率本底值水平相当，满足《放射性污染的物料解控和场址开放的基本要求》（GBZ 167-2005）5.3.2要求，该场址可无限制开放使用。 因此本项目原址退役在采取上述措施对工作场所、遗留设备及物品、放射性废液和放射性固体废物进行相应的处置，对原址退役场所实行分区管理后，可防止放射性污染扩散及满足场址无限制开放的要求。

# 表11  环境影响分析

拟退役场址对环境的影响 一、大气环境影响分析 本项目位于核医学科内，且退役过程中不会产生废气和粉尘，对周围大气环境无影响。 二、水环境影响分析 本项目不产生去污废液。衰变池废水衰变期满后可排入医院污水处理站进行统一处理，最终排入市政污水管网，因此对周围水环境影响不大。 三、固体废物影响分析 本项目不产生去污固废。 四、声环境影响分析 本项目退役时，噪声值较小，且在核医学科内，经距离衰减、物体阻挡及吸声后，对周围声环境影响很小。 五、生态环境影响分析 本项目退役不会对生态环境造成影响。 六、辐射环境影响分析 根据“表8环境质量和辐射现状”可知：①拟退役场址β表面污染水平均小于0.09Bq/cm2，低于0.8Bq/cm2的标准限值；②拟退役场址的各监测点X-γ监测值范围为：159~194nGy/h。宁波地区室内辐射剂量率在80～194nGy/h之间，可见，核医学科工作场所退役场所及其周围环境周围的γ辐射本底水平未见异常。 由上可知：①拟退役场址β表面污染水平已达到表面污染的清洁解控水平，无需进一步去污处理，场所内遗留设备用品可作为普通物品继续使用或处置；②拟退役场址的各监测点X-γ监测值监测值范围为：159~194nGy/h，满足《放射性污染的物料解控和场址开放的基本要求》（GBZ 167-2005）5.3.2要求，该场址可开放。 退役后场址环境影响分析 根据对原核医学科退役场址及其周围环境的现场勘查及已达标监测数据，以及随着核医学科工作场所通风换气和时间衰变后，以及涉及89Sr的放射性固体废物的转移，退役后原核医学科工作场所的X-γ辐射剂量率水平与本底水平相当，β表面污染均＜0.09Bq/cm2，已达到控制水平：β≤0.8Bq/cm2，满足《放射性污染的物料解控和厂址开放的基本要求》，已达到无限制开放的要求；机房内的各结构件已达到解控要求，可作为非放射性物质进行处置；退役活动的辐射工作人员以及退役区域周边的公众不会受到额外的辐射照射，符合《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB 18871-2002）和本项目剂量管理限值0.1mSv的要求。

事故影响分析 根据本项目辐射监测结果，均已达到标准要求，无需采取进一步的去污措施，因此无辐射事故产生。

# 表12  辐射安全管理

12.1管理机构及规章制度 宁波市第二医院已根据相关法律、法规及文件的要求，在基本健全各项规章制度和管理机构的基础上，取得了由浙江省环境保护厅颁发的《辐射安全许可证》（浙环辐证[B0017]），活动种类和范围为：使用V类放射源，使用Ⅱ类、Ⅲ类射线装置，乙级、丙级非密封源放射性物质工作场所。 目前医院在制度管理方面已制定有健全的操作规程、岗位职责、安全保卫制度、辐射防护措施、台账管理制度、人员培训计划、监测方案和辐射事故应急措施等一系列规章制度，现有的各项规章制度和管理制度已基本能满足《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》、《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》的相关要求。 12.2安全培训及健康管理 （1）医院原核医学科工作场所辐射工作人员共8名（名单见表12-1），所有人员均参加浙江省辐射防护协会组织的“初级辐射安全和防护培训学习”，并取得合格证，见附件6。 （2）医院核医学科工作场所辐射工作人员均配备个人剂量计，每3个月一次把个人剂量计送温州市疾病预防控制中心进行检测，见附件8。经检测，核医学科辐射工作人员监测周期内所有的个人累积计量值均小于5mSv，无异常。 （3）医院已委托宁波市第二医院进行职业健康体检，所有核医学科工作场所辐射工作人员均已参加，并建立个人职业健康档案，此外，辐射工作人员还参加由医院组织的每年一次的健康检查。目前医院已根据各检测报告为每个辐射工作人员建立了个人剂量档案和职业健康监护档案。根据核医学科辐射工作人员职业健康检查报告（见附件7）可知，核医学科辐射工作人员在岗期间，均可继续从事原放射工作，西北街院区6号楼一层原核医学科工作场所8名辐射工作人员在核医学科搬迁至7号楼地下一层后全部转入新核医学科科室任职，继续从事核医学科辐射工作。医院还为辐射工作人员保存职业照射记录，记录保存时限为工作人员年满75岁或工作人员停止辐射工作后30年。 表12-1 辐射工作人员名单表 序号 姓名 性别 身份证号码 辐射安全培训证书编号 从事辐射工作类别 个人剂量检测 职业健康体检 1 褚玉 女 330423196307220228 201101079 核医学 无异常 可以从事放射工作 2 胡玲玲 女 330204196401171020 201009194 核医学 无异常 可以从事放射工作 3 黄幸亚 女 330203196810230320 201007125 核医学 无异常 可以从事放射工作 4 梅威琪 男 330225198709270851 201406064 放射诊断 无异常 可以从事放射工作 5 王乾君 男 330222197101275757 201007126 核医学 无异常 可以从事放射工作 6 伊海红 女 330225197503160329 201006494 核医学 无异常 可以从事放射工作 7 袁东红 女 362221196612301562 201006497 核医学 无异常 可以从事放射工作 8 李翔 男 370612198805031719 JA201705254 放射诊断 无异常 可以从事放射工作 （4）宁波市第二医院开展核医学科放射性诊疗至今，未发生过辐射安全事故，未发生任何放射性同位素泄露污染事故，也无公众投诉。 12.3、退役项目管理要求 经分析，医院制定的各种辐射安全管理制度较全面，在现有辐射安全管理制度加强管理的情况下，能够满足本项目的需求。 本项目为核医学科退役项目，且根据本项目辐射监测结果，X-γ辐射剂量率、β表面污染均已达到评价标准要求。但由于目前原核医学科尚未完成退役环境影响评价工作，为加强拟退役场址所在区域的管理，确保环境辐射安全，针对本项目特点，原核医学科实行分区管理制度，严禁闲杂和无关人员进入控制区，核医学科辐射工作人员需进入退役现场的控制区时，佩戴个人剂量计。在退役评价工作完成前，禁止随意将相关物品、设备移出控制区。 根据《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》（国务院第449号令）、《关于修改<放射性同位素与射线装置安全许可管理办法>的决定》（环境保护部第3号令）和《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》（环境保护部第18号令）等相关法规文件，拟实施退役的单位应具备的条件与法规的符合情况见表12-2。对照结果表明，该项目承诺采取的安全措施和辐射安全管理能够满足相关法律法规的要求。 表12-2 项目执行相关法律法规的要求对照表 序号 法律法规文件 要求 项目单位情况 结论 1 国务院第449号令 第三十三条 使用Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类放射源的场所和生产放射性同位素的场所，以及终结运行后产生放射性污染的射线装置，应当依法实施退役。 正在执行 计划符合 2 环境保护部第3号令 第四十条 生产放射性同位素的场所、产生放射性污染的放射性同位素销售和使用场所、产生放射性污染的射线装置及其场所，终结运行后应当依法实施退役。退役完成后，有关辐射工作单位方可申请办理许可证变更或注销手续。 正在执行 计划符合 3 环境保护部第18号令 第十条 建设项目竣工环境保护验收涉及的辐射监测和退役核技术利用项目的终态辐射监测，由生产、销售、使用放射性同位素与射线装置的单位委托经省级以上人民政府环境保护主管部门批准的有相应资质的辐射环境监测机构进行。 正在执行 计划符合 4 第十三条使用Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类放射源的场所，生产放射性同位素的场所，按照《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（以下简称《基本标准》）确定的甲级、乙级非密封放射性物质使用场所，以及终结运行后产生放射性污染的射线装置，应当依法实施退役。 正在执行 计划符合 5 第十四条 依法实施退役的生产、使用放射性同位素与射线装置的单位，应当在实施退役前编制环境影响评价文件，报原辐射安全许可证发证机关审查批准；未经批准的，不得实施退役。 己委托有资质的单位编制环境影响评价文件，并报原辐射安全许可证发证机关审查批准。 计划符合 6 弟十五条 退役工作完成后六十日内，依法实施退役的生产、使用放射性同位素与射线装置的单位，应当向原辐射安全许可证发证机关申请退役核技术利用项目终态验收，并提交退役项目辐射环境终态监测报告或者监测表。 委托有资质的单位进行辐射环境终态监测，并在退役后六十日内，向原辐射安全许可证发证机关申请退役核技术利用项目终态验收。 计划符合 7 第十六条 生产、销售、使用放射性同位素与射线装置的单位，在依法被撤销、依法解散、依法破产或者因其他原因终止前，应当确保环境辐射安全，妥善实施辐射工作场所或者设备的退役，并承担退役完成前所有的安全责任。 己制定项目的辐射防护措施，确保环境辐射安全，妥善实施辐射工作场所或者设备的退役，并承担退役完成前所有的安全责任。 计划符合 12.4 辐射监测 根据《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》(2008年修改)（环境保护部第3号令）和《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》（环保部第18号令）及相关管理要求，医院应为辐射工作人员配备个人防护用品和个人剂量监测仪器，同时配备与辐射类型和辐射水平相适应的防护用品和监测仪器，包括个人剂量报警仪、X-γ辐射监测仪等。 个人剂量报警仪应有足够的可靠性、灵敏度和准确度，在辐射水平较高或者可能突然升高的地方工作时，工作人员应使用个人剂量报警仪。医院应建立放射性诊疗项目的日常辐射监测方案，定期或不定期对项目中涉及的设备四周屏蔽措施进行检查；同时接受环境保护部门开展的辐射环境监督（监测）检查。项目运行过程中，每年应请具有资质的监测单位对工作场所辐射情况进行监测，判断射线装置是否处于有效屏蔽状态，防止意外发生。监测数据编入《放射性同位素与射线装置安全和防护状况年度评估报告》，上报当地环境保护部门。 医院应为所有辐射工作人员配备个人剂量计，保证所有辐射工作人员在进行辐射工作时专人佩戴，每季度定期送有资质单位检测个人剂量，并建立个人剂量健康档案。并对检测结果及时分析，若检测结果存在超过个人剂量管理限值的情况，应及时查明原因，及时解决。 现有核技术利用项目辐射环境开展情况：2017年11月，医院已委托浙江建安检测研究院有限公司进行了年度辐射环境监测（报告编号：GABG-XF/CF17231536）。 由于本项目工作场所及场所内遗留设备用品的监测结果均达到评价标准，针对本项目的特点，本次辐射监测如下： 1、个人剂量检测 为确认工作人员受照剂量不超标，进入核医学科控制区的核医学科辐射工作人员均佩戴个人剂量计，退役评价工作完成后，将个人剂量计送到有资质单位进行检测，并建立个人剂量健康档案。 当单个季度个人剂量超过1.25mSv时，建设单位要对该辐射工作人员进行干预；当全年个人剂量超过5mSv时，建设单位需进行超标原因调查，并最终形成正式调查报告，经本人签字确认后，上报发证机关；当连续5年的平均个人剂量超过20mSv或单年个人剂量超过50mSv时，需启动辐射事故应急预案 2、退役后场址环境监测 整个工作场所退役工作完成后，由医院委托有监测资质的单位对该场所进行终态监测，以保证该场所退役后达到无限制开放使用水平。终态辐射监测报告是提出设施、场址解除监管控制申请的基础依据。 监测项目包括：X-γ辐射剂量率、β表面污染。由医院委托具备相应监测资质的单位进行监测，检查X-γ辐射剂量率、β表面污染水平是否异常。 本项目监测计划见表12-3。 表12-3 项目监测计划 项目 监测项目 监测频度 监测范围 委托监测 β表面污染 退役后终态监测 原核医学科退役工作场所，包括：活性室、ECT扫描室、给药处、废物间、病人厕所、甲状腺功能测定及负荷运动试验室、敷贴室、病人休息室、衰变池、医生通道、ECT控制室、病人通道、医生厕所、浴室、病人候诊室、库房及医生办公室 X-γ辐射剂量率 职业性外照射个人剂量 进入控制区均佩戴，退役工作完成后，将个人剂量计送有资质单位进行检测 本项目辐射工作人员 12.5 退役应急响应措施 为了加强对各放射治疗、诊断设备的安全管理，保障公众健康，保护环境，医院制定了较为完善的辐射事故应急处理预案。该应急预案包括：发生意外事故的处理方法、逐级上报制度及联系方式等，其内容较全、措施具体，针对性强、便于操作，在应对辐射事故和突发性事件时基本可行，该预案能够满足本项目的需求。 针对应急预案，应完善的措施：应补充应急小组成立的条件，事故的解除和应急人员的组织培训，并做好应急和救助的装备、资金、物资准备。

# 表13  结论与建议

13.1实践的正当性 为彻底消除安全隐患，确保公众和环境的安全，宁波市第二医院对位于宁波市西北街41号的西北街院区6号楼一层核医学科工作场所实施退役项目环境影响评价，其目的明确，理由正当。 13.2辐射环境质量现状分析 （1）由监测结果表明，退役项目实施后，原核医学科退役场址及其周围辐射水平均在正常本底水平。其周围公众人员不会受到额外的辐射照射，符合《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）和本项目剂量管理限值0.1mSv/a的要求。 （2）根据监测结果，原核医学科退役场址放射性物质表面污染未检出，已达到控制水平为：β≤0.8Bq/cm2，满足《放射性污染的物料解控和厂址开放的基本要求》（GBZ167-2005），已达到无限制开放的要求。 因此，源核医学科未对周围环境造成污染，核医学科周围辐射环境为区域正常水平。 13.3、辐射安全与防护分析结论 本项目原核医学科辐射8名工作人员均参加了环保部门组织的辐射安全与防护培训，并取得了培训合格证书。根据核医学科辐射工作人员职业健康检查报告（见附件7）可知，原核医学科辐射工作人员在岗期间，未受辐射照射，均可继续从事原放射工作（在核医学科搬迁至7号楼地下一层后全部转入新核医学科科室任职，继续从事核医学科辐射工作）。核医学科实行分区管理制度，严禁闲杂和无关人员进入控制区，避免受到不必要的照射。核医学科辐射工作人员需进入退役现场的控制区时，佩戴个人剂量计。在退役评价工作完成前，禁止将相关物品、设备移出控制区。通过以上各项防护措施的，可有效的防止退役工程产生的辐射影响。 13.4 辐射项目的环境影响分析结论 1、拟退役场址的辐射环境影响 本项目工作场所及场所内遗留设备用品的监测结果均达到评价标准，放射性固体废物及废水均可以得到妥善处置，因此本项目工作场所可达到无限制开放的目标，场所内的设备用品等可以作为普通物品继续使用或处置，对周围环境影响较小。 2、退役后场址的辐射环境影响 根据已达标监测数据，以及随着核医学科工作场所通风换气和时间衰变后，退役后核医学科工作场所的X-γ辐射剂量率水平与本底水平相当，β表面污染水平低于表面污染的清洁解控水平0.8Bq/cm2。根据《放射性污染的物料解控和场址开放的基本要求》(GBZ 167-2005)，退役后核医学科工作场所满足无限制开放的要求，该场所内的设备和用品等可以作为普通物品继续使用或处置。 13.5、事故情况下辐射环境影响评价结论 建设单位制定了辐射事故应急预案，各种辐射防护设施（措施）较齐全，效能基本可满足辐射防护要求，医院制定的各种安全管理制度较全面，按评价要求完善各操作规程和制度后，在发生辐射事故情况下，启动应急预案并采取防护措施，可以有效控制辐射事故对环境的影响。根据本项目辐射监测结果和检测结果，均已达到评价标准要求，无需采取进一步的退役措施，因此无辐射事故发生。 13.6、医院辐射安全管理的综合能力分析结论 本项目退役工作领导小组由宁波市第二医院放射性诊疗安全与辐射防护管理委员会承担，实施主体为核医学科。医院采取分区管理制度和安全防护措施能够有效防止人员误入而受到照射，并已建立了较完善的辐射安全管理制度、辐射事故应急措施，确保环境辐射安全。因此具备实施辐射工作场所及设备用品退役的能力，并承担退役完成前所有的安全责任。 13.7 总结论 宁波市第二医院对位于宁波市西北街41号的西北街院区6号楼一层的核医学科工作场所实施退役项目，符合辐射防护“实践的正当性”原则。医院已编制退役方案，方案可行，根据源项调查和现状监测结果，拟退役场所满足相关环境保护要求。在严格落实项目各项规章制度和本报告提出的环境保护措施和监测计划的前提下，妥善、安全处理放射性废物、废水，消除辐射安全隐患，对环境和公众的辐射环境影响符合国家标准要求，场所可以达到无限制开放的退役标准，该场所内的设备和用品等可以作为普通物品继续使用或处置，因此本项目的开展从辐射安全和环境保护的角度是可行的。 13.8 建议和承诺 1、退役完成后，委托有资质的单位进行辐射环境终态监测，以确保核医学科场所达到无限制开放使用的要求，以确保核医学科场所内遗留的设备和用品等满足清洁解控的要求。 2、退役完成后六十日内，向原辐射安全许可证发证机关申请退役核技术利用项目终态验收。 3、退役竣工验收工作完成后，及时报原辐射安全许可证发证机关，申请办理许可证变更或注销手续。 4、接受环境保护行政主管部门的监督检查。

# 表14  审批

下一级环保部门预审意见： 公 章 经办人 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人 年 月 日

# Text boxes

医院会诊，确定病人使用放射性同位素的种类，预约诊疗时间，对病人进行诊疗。同时开展放射性同位素的订购工作

废弃物处理处置

γ射线、β表面污染、放射性废液、废气和固体废弃物

运输

（分装）

注射

显影

储存