编号：ZFHK-FB18220025

核技术利用建设项目

宁波市第二医院

DSA射线装置迁建项目

环境影响报告表

（报批稿）

宁波市第二医院

2018年4月

环境保护部监制

核技术利用建设项目

宁波市第二医院

DSA射线装置迁建项目

环境影响报告表

建设单位名称：宁波市第二医院

建设单位法人代表（签名或签章）：

通讯地址：宁波市西北街41号

邮政编码：315000              联系人：夏胡

电子邮箱：532565981@qq.com

联系电话：15824296758

目录

表1 项目基本情况	1

表2 放射源	8

表3 非密封放射性物质	8

表4 射线装置	8

表5废弃物（重点是放射性废弃物）	9

表6评价依据	10

表7保护目标与评价标准	12

表8环境质量和辐射现状	16

表9工程分析与源项	19

表10辐射安全与防护	22

表11环境影响分析	27

表12 辐射安全管理	37

表13结论与建议	42

表14 审批	45

附图

附图1项目地理位置图

附图2项目周边环境示意图

附图3医院总平面布置图

附图4永丰北路院区DSA机房平面布置图

附图5本院区DSA机房平面布置图

附图6本院区7号楼二层平面布局图

附图7本院区7号楼一层平面布局图

附图8本院区7号楼地下一层平面布局图

附件

附件1 环评委托书

附件2 辐射安全许可证

附件3 本底辐射水平检测报告

附件4 现有射线装置环评批复与验收批复

附件5 医院辐射工作制度

附件6个人剂量监测报告

附件7 职业健康检查报告

附件8 辐射安全和防护培训证书

附表

建设项目环评审批基础信息表

表1 项目基本情况

| 建设项目名称 | 宁波市第二医院DSA射线装置迁建项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 宁波市第二医院 |
| 法人代表 | 蔡挺 | 联系人 | 夏胡 | 联系电话 | 15824296758 |
| 注册地址 | 宁波市西北街41号 |
| 项目建设地点 | 宁波市西北街41号 |
| 立项审批部门 | / | 批准文号 | / |
| 建设项目总投资（万元） | 500 | 项目环保投资（万元） | 50 | 投资比例（环保投资/总投资） | 10% |
| 项目性质 | 新建改建扩建其他 | 占地面积（m2） | 110 |
| 应用类型 | 放射源 | 销售 | I类II类III类IV类V类 |
|  |  | 使用 | I类（医疗使用）II类III类IV类V类 |
|  | 非密封放射性物质 | 生产 | 制备PET用放射性药物 |
|  |  | 销售 | / |
|  |  | 使用 | 乙丙 |
|  | 射线装置 | 生产 | II类III类 |
|  |  | 销售 | II类III类 |
|  |  | 使用 | II类III类 |
|  | 其他 | / |
| 1.1 建设单位概况 宁波市第二医院坐落于东海之滨、长江三角洲南翼经济中心宁波，地处三江文化长廊源头的姚江河畔，与护城河北斗河相邻，临江伴水、环境优雅宁静，是浙东地区具有重要影响力的集医疗、教学、科研、预防、保健于一体的现代化三级甲等综合性医院。 医院占地面积约10万平方米，建筑面积18万平方米，核定床位2100张。2017年，全院门、急诊159.9万人次，出院8.5万人次，住院手术4.05万例人次。现有职工2754人，高级职称568人，硕士及以上学历567人，有海外学习经历175人，担任医学院校硕士生导师40人，兼职教授、副教授96人。 医院是宁波大学医学院附属医院等众多医学院校的教学医院，是首批国家级住院医师规范化培训基地，国际SOS紧急救援中心网络医院。 1.2项目规模及由来 近年来，随着医疗服务对象的扩大及人民群众对医疗服务质量要求的提高，为促进宁波市城市建设和经济发展的需要，进一步改善当地医疗环境，提高医院知名度，宁波市第二医院拟将永丰北路院区3层的1台DSA射线装置迁移至本院区7号楼裙楼一层。本次环评项目包含1台DSA射线装置，其最大管电压为125kV，最大管电流为1000mA，属于Ⅱ类射线装置。 为保护环境，保障周围公众健康，根据《中华人民共和国环境保护法》、《建设项目环境保护管理条例》以及《中华人民共和国环境影响评价法》，本项目应进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号），本项目环境影响报告文件形式为编制环境影响报告表。因此，宁波市第二医院委托中辐环境科技有限公司对拟开展的DSA射线装置迁建项目进行环境影响评价。 在接受委托后，我单位组织相关技术人员于2018年3月进行了现场勘察、现场监测、收集资料等工作，并结合项目特点，按照《辐射环境保护管理导则核技术利用建设项目环境影响评价文件的内容和格式》（HJ10.1-2016）等规定要求编制了本环评报告表供环保审批部门审查。 1.3项目概况 （1）项目名称：宁波市第二医院DSA射线装置迁建项目 （2）建设地点：宁波市西北街41号 （3）建设性质：迁建 （4）建设单位：宁波市第二医院 （5）投资：核技术总投资500万元，其中环保投资50万元。 （6）建设规模： 拟将永丰北路院区3层的1台DSA射线装置迁往本院区7号楼裙楼一层，该裙楼设计为地下1层，地上4层，改建一套DSA工作用房，包含1间DSA机房，以及控制区域、病人等候区、缓冲区、更衣室、工作台、污物间、二级库等工作用房，建筑面积约110m2。本环评包含1台DSA射线装置，其最大管电压为125kV，最大管电流为1000mA，属于Ⅱ类射线装置。 基本设备情况详见表1-1。 表1-1本项目射线装置情况一览表 序号 装置 名称 型号 类别 数量 额定电压/额定电流 拟迁建位置 用途 1 DSA Innova IGS540 Ⅱ类 1 125kV/1000mA 本院区7号 7号楼裙楼一层 影像诊断和 介入治疗 1.4项目周围环境概况及选址合理性分析 1.4.1 项目周围环境概况 宁波市第二医院地处宁波市西北街41号，医院东侧是西北街，隔西北街为宁波市疾控中心、宁波卫生职业技术学院继续教育学院、浙江省戒毒研究治疗中心、宁波刑警大楼、西河小区；医院南侧是宁波市总工会职工互助保障中心和施乐公司；医院西侧是望京路，隔望京路为北斗河；医院北侧为永丰路，隔永丰路为医院的1号楼。医院地理位置图见附图1。 拟将永丰北路院区3层的1台DSA射线装置迁往本院区7号楼裙楼一层西南侧，门诊楼设计为地下1层，地上4层。 项目东侧66m为西河小区，南侧56m为宁波市总工会，西侧为99m为海曙公园，北侧为医院内部。项目周边环境示意图见附图2。 1.4.2 选址合理性分析 本项目拟将永丰北路院区3层的1台DSA射线装置迁往本院区7号楼裙楼一层西南侧，不新增土地，且本项目50m评价范围内无自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区、居民区及学校等环境敏感区。项目运营过程中产生的电离辐射，经采取一定的防护治理措施后满足国家相关防护标准，不会对周围环境与公众造成危害，故本项目的选址是可行的。 1.5劳动定员及工作制度 （1）劳动定员：本项目拟配备手术医生13名，护士8名，控制室拍片与阅片岗位配备2名医生，所有员工从现有员工中调配。 （2）工作制度：每天工作 8 小时，每年工作250天。 1.6保护目标和评价因子 1.6.1环境保护目标 本项目辐射工作场所周围50m范围内主要为医院建筑、空地及绿化，无居民学校等环境敏感保护目标，确定本项目环境保护对象为该医院从事介入治疗的辐射工作人员、机房周围活动的公众成员。 1.6.2评价因子 根据本次评价的项目特点及项目实际情况，本项目评价因子主要为X射线、臭氧 、氮氧化物。 1.7医院原有核技术应用项目基本情况 医院最近于2017 年10月9日取得辐射安全许可证，证书编号“浙环辐证[B0017]”； 许可种类和范围为使用V类源，使用Ⅱ、Ⅲ类射线装置，乙级、丙级非密封源工作场所。医院放射源、射线装置与非密封放射性物质环保执行情况见表 1-2、表1-3、表1-4。 表1-2 医院放射源已办证的使用情况及环评情况 序号 核素 名称 总活度（Bq）/ 活度（Bq）枚数 类别 使用场所 环评批复 验收批复 1 68Ge 不大于1.85×107（Bq） 4枚 V类 6号楼PETCT 浙环辐[2016] 20号 甬环辐验[2017]20号 2 90Sr-90Y 1.11×109（Bq） 1枚 V类 7号楼地下一层 浙环辐[2017]7号 已验收，暂未拿到批复 表1-3 医院射线装置已办证的使用情况及环评情况 序 号 装置名称 数 量 型号 管电压/管电流 使用场所 环评批复 验收批复 1 DR 1 Diagnostic X-ray 150kV/800mA 1号楼 浙环辐[2007] 363号 浙环辐验[2014]36号 2 牙片机 1 Sigma&Focus 70Kv7mA 2号楼 浙环辐[2007] 363号 浙环辐验[2014]36号 3 移动式X光机 1 PRACTIX ZC1867 125kV/1200mA 2号楼 浙环辐[2007] 363号 浙环辐验[2014]36号 4 移动式X光机 1 Poly medil Ⅲ 125kV/1200mA 6号楼 浙环辐[2007] 363号 浙环辐验[2014]36号 5 移动式X光机 1 MU125P 125kV/1200mA 6号楼 浙环辐[2007] 363号 浙环辐验[2014]36号 6 移动式X光机 1 T15 150kV/900mA 6号楼 浙环辐[2007] 363号 浙环辐验[2014]36号 7 16排CT 1 Sensation 16 140kV/350mA 6号楼 浙环辐[2007] 363号 浙环辐验[2014]36号 8 直线加速器 1 Clinac 23EX 10 Mev 6号楼 浙环辐[2007] 363号 浙环辐验[2014]36号 9 DSA 1 AILuraXper FD20 120kV/1200mA 7号楼 浙环辐[2007] 363号 浙环辐验[2014]36号 10 DR 1 PHLIPS双板 DR 150kV/900mA 7号楼 浙环辐[2007] 363号 浙环辐验[2014]36号 11 DSA 1 V5000 100kV/1000mA 拟搬至6号楼3楼 浙环辐[2007] 363号 浙环辐验[2014]36号 12 DR 1 Diagnostic X-ray 150kV/800mA 5号楼1层 浙环辐[2016] 20号 甬环辐验[2017]20号 13 床片机 1 SIEMENS移动DR 125kV1200mA 7号楼 浙环辐[2016] 20号 甬环辐验[2017]20号 14 胃肠机 1 Sonial Versa 80 150kV1000mA 7号楼3层 浙环辐[2016] 20号 甬环辐验[2017]20号 15 DR 1 PHILIPS 双板 DR 150kV900mA 7号楼3层 浙环辐[2016] 20号 甬环辐验[2017]20号 16 64排CT 1 SOMATOMDefinition 120kV480mA 7号楼3层 浙环辐[2016] 20号 甬环辐验[2017]20号 17 16排CT 1 Brilliance 120kV400mA 7号楼3层 浙环辐[2016] 20号 甬环辐验[2017]20号 18 钼钯 1 Selenia Hologic 35kV100mA 7号楼3层 浙环辐[2016] 20号 甬环辐验[2017]20号 19 C臂机 1 OEC D型 110kV200mA 6号楼3层 浙环辐[2016] 20号 已验收，暂未拿到批复 20 碎石机 1 HK ESWL-VI 90kV5mA 7号楼2层 浙环辐[2016] 20号 甬环辐验[2017]20号 21 Ⅱ型CT 1 GE prospeed 140kV200mA 1号楼1层 浙环辐[2016] 20号 甬环辐验[2017]20号 22 C臂机 1 BV-25Gold 110kV20mA 7号楼4层 浙环辐[2016] 20号 报废 23 C臂机 1 BV Libra 110kV20mA 7号楼4层 浙环辐[2016] 20号 已验收，暂未拿到批复 24 骨密度仪 1 Gamma 86kV0.4mA 7号楼2层 浙环辐[2016] 20号 甬环辐验[2017]20号 25 骨密度仪 1 GE LUNAR 80kV0.4mA 7号楼2层 浙环辐[2016] 20号 甬环辐验[2017]20号 26 移动式X光机 1 SIEMENS 125kV1200mA 4号楼1层 浙环辐[2016] 20号 甬环辐验[2017]20号 27 移动式X光机 1 Philips 125kV1200mA 6号楼8层 浙环辐[2016] 20号 甬环辐验[2017]20号 28 口腔CT 1 pax-uni3D 90kV10mA 2号楼1层 浙环辐[2016] 20号 甬环辐验[2017]20号 29 乳腺三维定位 1 Multicare latinum 35kV100mA 7号楼3层 浙环辐[2016] 20号 甬环辐验[2017]20号 30 模拟定位机 1 XIMATRON 150kV320mA 6号楼1层 浙环辐[2016] 20号 甬环辐验[2017]20号 31 DSA（固定） 1 AILura Xper FD20 150kV1200mA 6号楼3层 浙环辐[2016] 20号 甬环辐验[2017]20号 32 DSA（移动） 1 待定 150kV1200mA 6号楼3层 浙环辐[2016] 20号 设备未购买 33 C臂机 1 OEC D型 110kV200mA 6号楼3层 浙环辐[2016] 20号 甬环辐验[2017]20号 34 PETCT 1 Discovery PET/CT 710 140kV600mA 6号楼1层 浙环辐[2016] 20号 甬环辐验[2017]20号 35 CT 1 Sensation 16 150kV1000mA 永丰北路院区1层 浙环辐[2016] 20号 已验收，暂未拿到批复 36 普通拍片机 1 待定 150kV1000mA 永丰北路院区1层 浙环辐[2016] 20号 设备未购买 37 DSA 1 Innova IGS540 125kV1000mA 永丰北路院区3层 浙环辐[2016] 20号 已验收，暂未拿到批复 38 DR 1 待定 150kV1200mA 永丰北路院区1层 浙环辐[2016] 20号 设备未购买 39 胃肠机 1 uni-Vision 150kV1200mA 永丰北路院区1层 浙环辐[2016] 20号 已验收，暂未拿到批复 40 移动X光机 1 SM50HFBDC 125kV1200mA 永丰北路院区 浙环辐[2016] 20号 已验收，暂未拿到批复 41 DR 1 RADSpeed D-fit 150kV1000mA 7号楼急诊 浙环辐[2016] 20号 已验收，暂未拿到批复 42 CT 1 somatom definition AS 150kV1000mA 7号楼急诊 浙环辐[2016] 20号 已验收，暂未拿到批复 43 骨密度仪 1 EXA-3000 100kV10mA 体检中心 浙环辐[2016] 20号 已验收，暂未拿到批复 44 SPECT 1 discovery NM/CT670 140kV600mA 7号楼地下1层 浙环辐[2017]7号 已验收，暂未拿到批复 45 C臂机 1 Veradius 120kV15mA 7号楼5层内镜中心 浙环辐[2017]7号 已验收，暂未拿到批复 46 CT 1 Scintcare CT 16 140kV350mA 4号楼一层 备案号：201733020300000312 已验收，暂未拿到批复 47 直线加速器 1 待定 电子能量15MeV 6号楼1层 浙环辐[2016] 20号 未实施 表1-4 医院非密封放射性物质环保执行情况 序 号 工作场所名称 场所等级 核素 日等效最大操作量（Bq） 使用 场所 环评 批复 验收批复 1 125I粒籽植入 乙级 125I 5.92×107 DSA机房/泌尿外科手术室/CT机房 浙环辐 [2017]7号 已验收，暂未拿到批复 2 SPECT 工作用房 乙级 99mTc 2.96×107 7号楼地下1层SPECT工作用房 浙环辐 [2017]7号 已验收，暂未拿到批复 3 89Sr 1.48×107 浙环辐 [2017]7号 已验收，暂未拿到批复 4 131I 1.48×108 浙环辐 [2017]7号 已验收，暂未拿到批复 5 PET-CT 工作用房 丙级 18F 5.9×106 6号楼1层 浙环辐[2016]20号 甬环辐验[2017]20号 医院上述放射源、射线装置与非密封源工作场所运行使用多年，无辐射安全事故，无环保投诉情况。 本项目拟将永丰北路院区3层的1台DSA射线装置迁往本院区7号楼裙楼一层西南侧，该设备已办证的使用情况及环评情况见表1-3中的第37项。该DSA射线装置2016年取得环评批复（浙环辐[2016]20号），2017年6月该DSA射线装置装机试运行，2017年12月医院委托浙江中一检测研究院股份有限公司对已有未验收的设备进行竣工验收，《建设项目竣工环境保护验收监测表》已在http://www.nbdeyy.com/info.jsp?aid=4580公示，暂时未拿到验收批复。 |

表2 放射源

| 序号 | 核素名称 | 总活度（Bq）/ 活度（Bq）枚数 | 类别 | 活动种类 | 用途 | 使用场所 | 储存方式与地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / |

注：放射源包括放射性中子源，对其要说明是何种核素以及产生的中子流强度（n/s）。

表3 非密封放射性物质

| 序号 | 核素名称 | 理化性质 | 活动种类 | 实际日最大操作量（Bq） | 日等效最大操作量（Bq） | 年最大用量 （Bq） | 用途 | 操作方式 | 使用场所 | 储存方式与地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |

注：日等效最大操作量和操作方式见《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）。

表4 射线装置

（一）加速器：包括医用、工农业、科研、教学等用途的各种类型加速器

| 序号 | 名称 | 类别 | 数量 | 型号 | 加速粒子 | 最大能量（MeV） | 额定电流（mA）/剂量率（Gy/h） | 用途 | 工作场所 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |

（二） X射线机，包括工业探伤、医用诊断和治疗、分析等用途

| 序号 | 名称 | 类别 | 数量 | 型号 | 最大管电压（kV） | 最大管电流（mA） | 用途 | 工作场所 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DSA | II | 1 | Innova IGS540 | 125 | 1000 | 影像诊断与介入治疗 | 7号楼裙楼一层DSA机房 | 搬迁 |

（三）中子发生器，包括中子管，但不包括放射性中子源

| 序号 | 名称 | 类别 | 数量 | 型号 | 最大管电压（kV） | 最大靶电流（μA） | 中子强度（n/s） | 用途 | 工作场所 | 氚靶情况 | 储存方式 与地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 活度（Bq） | 储存方式 | 数量 |  |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |

表5废弃物（重点是放射性废弃物）

| 名称 | 状态 | 核素名称 | 活度 | 月排放量 | 年排放总量 | 排放口浓度 | 暂存情况 | 最终去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / |

注：1、常见废弃物排放浓度，对于液态单位为mg/L，固体为mg/m3，气态为mg/m3；年排放总量用kg；

2、含有放射性的废弃物要标明其排放浓度、年排放总量，单位分别为Bq/L（kg、m3）和活度（Bq）。

表6评价依据

| 法 规 文 件 | （1）《中华人民共和国环境保护法》（2014年4月24日修订，2015年1月1日执行）； （2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2016年7月2日修订，2016年9月1日执行）； （3）《中华人民共和国放射性污染防治法》（2003年10月1日执行）； （4）《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号，2017年）； （5）《建设项目环境影响评价分类管理名录》，（环境保护部令第44号，2017年）； （6）《放射性同位素与射线装置放射防护条例》（国务院令第449号，2005年颁布，2014年7月29日修订）； （7）《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法（2017年修订）》，（环境保护部令第47号，2017 年 12 月 20日）； （8）《突发环境事件信息报告办法》（环境保护部令第17号，2011年）； （9）《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》（环境保护部令第18号，2011年）； （10）《放射工作人员职业健康管理办法》（卫生部令第55号，2007年）； （11）《关于发布射线装置分类的公告》（国家环境保护部公告2017年第66号）； （12）《建立放射性同位素与射线装置辐射事故分级处理和报告制度》环发145号，2006年； |
| --- | --- |
| 技术标准 | （1）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）； （2）《辐射环境保护管理导则 核技术利用建设项目环境影响评价文件的内容和格式》（HJ10.1-2016）； （3）《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）； （4）《医用X射线诊断放射防护要求》（GBZ 130-2013）； （5）《X射线计算机断层摄影放射防护要求》（GBZ165-2012）； （6）《医用X射线诊断受检者放射卫生防护标准》（GBZ16348-2010）； （7）《放射工作人员职业健康监护技术规范》（GBZ235-2011）； （8）《医用X射线CT机房的辐射屏蔽规范》（GBZ/T180-2006）； （9）《环境地表γ辐射剂量率测定规范》（GB/T14583-93）； （10）《辐射环境监测技术规范》（HJ/T 61-2001）； |
| 其 他 技 术 资 料 | （1）环境影响评价委托书； （2）辐射安全许可证，证书编号“浙环辐证[B0017]”； （3）宁波市第二医院提供的其它资料。 |

表7保护目标与评价标准

7.1评价范围 根据本项目辐射源为能量污染及其能量流的传播与距离相关的特性，结合《辐射环境保护管理导则 核技术利用建设项目环境影响评价文件的内容和格式》（HJ10.1-2016）的相关规定，确定本项目评价范围为DSA机房边界周围50m区域。

7.2环境保护目标 本项目DSA机房拟设置于本院区7号楼裙楼一层西南侧，机房周围环境情况见表7-1。 表7-1 DSA机房周围环境情况 序号 机房 名称 机房 位置 方位 环境敏感点名称 年有效剂量管理约束值 备注 1 DSA机房 7号楼裙楼一层 机房内 工作场所 职业：5mSv/a 电离辐射 东 病人等候区、缓冲区、更衣室 公众：0.1mSv/a 电离辐射 南 控制区域、工作台 职业：5mSv/a 电离辐射 西 二级库、污物间 公众：0.1mSv/a 电离辐射 北 走廊、收费处 公众：0.1mSv/a 电离辐射 楼上 候诊区/诊室 公众：0.1mSv/a 电离辐射 楼下 车库 公众：0.1mSv/a 电离辐射 本项目辐射工作场所周围50m范围内主要为医院建筑、空地及绿化，无居民学校等环境敏感保护目标，确定本项目环境保护对象为该医院从事介入治疗的辐射工作人员、机房周围活动的公众成员。

7.3评价标准 7.3.1《电离辐射防护与辐射源基本安全标准》（GB18871-2002） 本标准适用于实践和干预中人员所受电离辐射照射的防护和实践中源的安全。 （1）剂量限值 第4.3.2.1款，应对个人受到的正常照射加以限制，以保证本标准6.2.2规定的特殊情况外，由来自各项获准实践的综合照射所致的个人总有效剂量当量和有关器官或组织的总当量剂量不超过附录B（标准的附录B）中规定的相应剂量限值。不应将剂量限值应用于获准实践中的医疗照射。 第B1.1.1.1款，应对任何工作人员的职业照射水平进行控制，使之不超过下述限值：a）由审管部门决定的连续5年的年平均有效剂量（但不可作任何追溯性平均），20mSv； b）任何一年中的有效剂量，50mSv； c）眼晶体的年当量剂量，150mSv； d）四肢（手和足）或皮肤的年当量剂量，500mSv。 第B1.2款公众照射 实践使公众中有关关键人群组的成员所受到的平均剂量估计值不应超过下述限值：年有效剂量，1mSv。 本环评中DSA辐射工作人员取年有效剂量限值的1/4作为辐射工作人员年剂量约束值，即身体为5mSv/a，手部为125 mSv/a；对公众成员取年有效剂量限值的1/4作为年剂量约束值，即0.25mSv/a， （2）分区 6.4.1 控制区 6.4.1.1 注册者和许可证持有者应把需要和可能需要专门防护手段或安全措施的区域定为控制区，以便控制正常工作条件下的正常照射或防止污染扩散，并预防潜在照射或限制潜在照射的范围。 6.4.2 监督区 6.4.2.1 注册者和许可证持有者应将下述区域定为监督区：这种区域未被定为控制区，在其中通常不需要专门的防护手段或安全措施，但需要经常对职业照射条件进行监督和评价。 7.3.2《医用X射线诊断放射防护要求》（GBZ 130-2013） 5、X射线设备机房防护设施的技术要求 5.1 X射线设备机房（照射室）应充分考虑邻室（含楼上和楼下）及周围场所的人员防护与安全。 5.2 每台X射线机（不含移动式和携带式床旁摄影机与车载 X射线机）应设有单独的机房，机房应满足使用设备的空间要求。对新建、改建和扩建的X射线机房，其最小有效使用面积、最小单边长度应不小于表7-2要求。 5.3 X射线设备机房屏蔽防护应满足如下要求： a）不同类型X射线设备机房的屏蔽防护应不小于表7-3要求。 b) 医用诊断X射线防护中不同铅当量屏蔽物质厚度的典型值参见附录D。 c）应合理设置机房的门、窗和管线口位置，机房的门和窗应有其所在墙壁相同的防护厚度。设于多层建筑中的机房（不含顶层）房顶、地板（不含下方无建筑物的）应满足相应照射方向的屏蔽厚度要求。 d) 带有自屏蔽防护或距X射线设备表面1m处辐射剂量水平不大于2.5μGy/h时，可不使用带有屏蔽防护的机房。 5.4在距机房屏蔽体外表面0.3m 处，机房的辐射屏蔽防护，应满足下列要求： a) 具有透视功能的X射线机在透视条件下检测时，周围剂量当量率控制目标值应不大于2.5μSv/h；测量时，X射线机连续出束时间应大于仪器响应时间。 5.5 机房应设有观察窗或摄像监控装置，其设置的位置应便于观察到患者和受检者状态。 5.6 机房内布局要合理，应避免有用线束直接照射门、窗和管线口位置；不得堆放与该设备诊断工作无关的杂物；机房应设置动力排风装置，并保持良好的通风。 5.7 机房门外应有电离辐射警告标志、放射防护注意事项、醒目的工作状态指示灯，灯箱处应设警示语句；机房门应有闭门装置，且工作状态指示灯和与机房相通的门能有效联动。 5.8 患者和受检者不应在机房内候诊；非特殊情况，检查过程中陪检者不应滞留在机房内。 5.9 每台X射线设备根据工作内容，现场应配备不少于表7-4基本种类要求的工作人员、患者和受检者防护用品与辅助防护设施，其数量应满足开展工作需要，对陪检者应至少配备铅防护衣；防护用品和辅助防护设施的铅当量应不低于0.25mmPb；应为不同年龄儿童的不同检查，配备有保护相应组织和器官的防护用品，防护用品和辅助防护设施的铅当量应不低于0.5mmPb。 5.10机房防护设施应满足相应设备类型的防护要求。 表7-2 X射线设备机房（照射室）使用面积及单边长度 设备类型 机房内最小有效使用面积m2 机房内最小单边长度m 单管头X射线机 20 3.5 1台PET-CT 表7-3 不同类型射线装置设备机房的屏蔽防护应要求 机房类型 有用线束方向铅当量mm 非有用线束方向铅当量mm 介入X射线设备机房 2 2 表7-4 个人防护用品好辅助防护设施配置要求 放射检查类型 工作人员 患者和受检者 个人防护用品 辅助防护设施 个人防护用品 辅助防护设施 介入放射 学操作 铅橡胶围裙、铅橡胶颈套、铅橡胶帽子、铅防护眼镜 选配：铅橡胶手套 铅悬挂防护屏、铅防护吊窗、床侧防护帘、床侧防护屏 选配：移动铅防护屏风 铅橡胶性腺防护围裙（方形）或方巾、铅橡胶颈套、铅橡胶帽子、阴影屏蔽器具 — 注：“——”表示不需要求。

表8环境质量和辐射现状

8.1 项目地理位置和场所位置 宁波市第二医院地处宁波市西北街41号，医院东侧是西北街，隔西北街为宁波市疾控中心、宁波卫生职业技术学院继续教育学院、浙江省戒毒研究治疗中心、宁波刑警大楼、西河小区；医院南侧是宁波市总工会职工互助保障中心和施乐公司；医院西侧是望京路，隔望京路为北斗河；医院北侧为永丰路，隔永丰路为医院的1号楼。医院地理位置图见附图1。 本项目拟将永丰北路院区3层的1台DSA射线装置迁往本院区7号楼裙楼一层西南侧，门诊楼设计为地下1层，地上4层。 项目东侧66m为西河小区，南侧56m为宁波市总工会，西侧为99m为海曙公园，北侧为医院内部。项目周边环境示意图见附图2。 为掌握项目所在地辐射水平，本次评价委托浙江建安检测研究院有限公司对本项目各机房所在位置的辐射环境进行了本底监测。 8.2环境现状评价的对象、监测因子和监测方案 8.2.1环境现状评价对象 医院门诊楼DSA机房及周边。 8.2.2监测因子 X-γ空气吸收剂量率。 8.2.3监测方案 （1）监测单位：浙江建安检测研究院有限公司 （2）监测日期：2018年3月30日 （3）监测方式：现场检测 （4）监测依据： ①GB/T 14583-1993《环境地表γ辐射剂量率测定规范》； ②HJ/T 61-2001《辐射环境监测技术规范》； ③GB 18871-2002《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》。 （5）监测频次：依据标准予以确定 （6）监测工况：辐射环境本底 （7）天气环境条件：天气：晴；温度：25℃；相对湿度：82%。 （8）监测报告编号：GABG-HJ18380014 （9）监测设备 表8-1 X-γ剂量当量率仪/05033004 仪器型号 XH-2020型环境级X-γ剂量仪 生产厂家 西安西核彩桥实业科技有限公司 仪器编号 05033004 能量范围 45keV～3MeV（±30％） 量程（校准） 0.001~1500μSv/h 检定单位 上海市剂量测试技术研究院 检定证书 2018H21-10-1353899003 检定有效期 2018年1月26日~2019年1月25日 8.2.4质量保证措施 （1）合理布设监测点位，保证各监测点位布设的科学性和可比性； （2）监测方法采用国家有关部门颁发的标准，监测人员经考核并持合格证书上岗； （3）监测仪器每年定期经计量部门检定，检定合格后方可使用； （4）每次测量前、后均检查仪器工作状态是否正常，并用检验源对仪器进行校验； （5）由专业人员按操作规程操作仪器，并做好记录。 8.3监测点位及结果 医院门诊楼DSA机房及周边辐射环境现状监测结果见表8-2，医院门诊楼DSA机房及周边辐射环境现状监测布点图见图8-1。 表8-2辐射环境现状监测布点及结果一览表 检测点编号 检测点位置 检测结果（μGy/h） 1# DSA机房内（东面） 0.156 2# DSA机房内（南面） 0.122 3# DSA机房内（西面） 0.116 4# DSA机房内（北面） 0.142 5# DSA机房上层候诊区 0.154 6# DSA机房下层车库 0.160 7# 病人等候区 0.120 8# 缓冲区 0.160 9# 洗手池 0.114 10# DSA控制区域 0.125 11# 医生、护士工作台 0.110 12# 二级库 0.110 13# 污物间 0.133 14# DSA工作用房东侧过道 0.155 15# DSA工作用房南侧室外 0.109 16# DSA工作用房西侧室外 0.118 17# DSA工作用房北侧走廊 0.136 图8-1 医院门诊楼DSA机房及周边辐射环境现状监测布点图 8.4环境现状调查结果的评价 由上述监测结果可知，本项目射线装置工作场所及周围环境X-γ辐射剂量率范围为109~160nGy/h，宁波市室内的γ辐射剂量率在80~194nGy/h之间，可见项目所在地的天然贯穿辐射水平未见异常。

表9工程分析与源项

9.1 项目评价规模 本项目拟将永丰北路院区3层的1台DSA射线装置迁往本院区7号楼裙楼一层西南侧，裙楼设计为地下1层，地上4层，DSA机房面积44.25m2，最小边长为5.9m。 9.2运营期工程分析 9.2.1 DSA射线装置设备组成 DSA射线装置主要由影像探测器、X线管头、显示器、导管床、介入床、高压注射器、操作台、控制装置及工作站系统组成，其整体外观示意图如图9-1所示。 图9-1 DSA射线装置整体外观示意图 9.2.2 DSA射线装置工作方式 设备中产生X射线的装置主要由X射线管和高压电源组成。X射线管是X射线检查的辐射源。X 射线管由安装在真空玻璃壳中的阴极和阳极组成，高电压加在 X 射线管的两极之间，高速电子轰击靶体产生 X射线。典型的X射线管的基本结构如图9-2所示。 图9-2 典型 X射线管结构图 9.2.3 DSA射线装置工作原理 数字减影血管造影（DSA），主要采用时间减影法，即将造影剂未达到欲检部位前摄取的蒙片与造影剂注入后摄取的造影片在计算机中进行数字相减处理，仅显示有造影剂充盈的结构，具有高精密度和灵敏度。数字血管造影（DSA）是计算机与常规血管造影相结合的一种检查方法，是集电视技术、影像增强、数字电子学、计算机技术、图像处理技术多种科技手段于一体的系统。 9.2.4 DSA射线装置工作流程及产污节点分析 （1）DSA射线装置的工作流程 ①病人经医生诊断、确定需要介入治疗的病人进行手术前洁净准备； ②医生向别人告知可能受到的辐射危害； ③病人进入DSA机房，摆位； ④DSA在进行曝光时分为两种情况： A、医生在控制室内对病人进行曝光，通过铅玻璃观察窗和操作台观察机房内病人的情况； B、医生需进行手术治疗时，为更清楚地了解病人情况时会有连续曝光，并采用连续脉冲透视，此时医生位于铅屏风后身着铅服、戴铅眼镜等在机房内对病人进行直接的手术操作。 （2）DSA射线装置产污节点分析 DSA诊治流程及产污环节示意图如图9-3所示。 图9-3 DSA诊治流程及产污环节示意图 DSA的X射线诊断机曝光时，出束方向朝上，注射的造影剂不含有放射性，同时射线装置均采用先进的数字显影技术，不会产生废显影液、废定影液和废胶片。因此，项目使用X射线装置主要污染物因子为X射线。 9.3污染源项描述 本项目营运期产生的主要污染物为X射线、臭氧和氮氧化物。 本项目DSA为Ⅱ类射线装置，其在开机状态下主要辐射为X射线，在不开机状态下不产生X射线。 9.4事故工况主要放射性污染物和污染途径 本评价项目使用DSA射线装置主要发生的辐射事故有以下几点： （1）工作人员或病人家属尚未撤离DSA机房时误开机，会对工作人员或病人家属产生不必要的X射线照射； （2）工作人员误入机房引起误照射，污染途径为外照射； （3）操作介入手术的医生或护士未穿戴铅围裙、防护手套和防护眼镜等防护用具而受到的超剂量照射； （4）DSA的X射线装置工作状态下，没有关闭防护门对人员造成的误照射； 事故工况产生的污染物与正常工况下相同。

表10辐射安全与防护

10.1 项目安全措施 10.1.1 工作场所平面布局 本项目DSA射线装置位于7号楼裙楼西南侧，机房六面情况（东、南、西、北、上、下）如表10-1所示。 表10-1 本项目工作场所周边布局一览表 序号 所在区域 辐射场所 方位 周边房间及场所 1 7号楼裙楼西南侧 DSA机房 东 病人等候区、缓冲区、更衣室 南 控制区域、工作台 西 污物间、二级库 北 走廊 楼上 候诊区/诊室 楼下 地下车库 10.1.2 辐射工作场所分区管理 为了便于加强管理，切实做好辐射安全防范工作，按照《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002），要求在辐射性工作场所内划出控制区和监督区。本环评根据国际放射防护委员会第103号出版社对控制区和监督区的定义，结合项目诊治、辐射防护和环境情况特点，将DSA所在机房划为控制区，控制区域、病人等候区、缓冲区、洗手池、工作台、污物间、二级库划为监督区。DSA机房控制区和监督区划分情况见表10-2和图10-1。 表10-2控制区和监督区的划分情况 序号 场所名称 控制区 监督区 1 DSA机房 机房内部 控制区域、病人等候区、缓冲区、更衣室、工作台、污物间、二级库 控制区：在正常工作情况下，控制正常照射或防止污染扩散，以及在一定程度上预防或限制潜在照射，要求或可能要求专门防护手段和安全措施的限定区域。在控制区的进出口及其他适当位置处设立醒目的警告标志并给出相应的辐射水平和污染水平的指示。运用行政管理程序如进入控制区的工作许可证和实体屏蔽（包括门锁和连锁装置）限制进出控制区，放射性操作区应与非放射性工作区隔开。 监督区：未被确定为控制区，正常情况下不需要采取专门防护手段或安全措施，但要不断检查其职业照射状况的制定区域。在监督区入口处的合适位置张贴辐射危险警示标记；并定期检查工作状况，确认是否需要防护措施和安全条件，或是否需要更改监督区的边界。 图10-1 DSA机房控制区和监督区划分区域分布图 10.2辐射安全及防护措施 本项目DSA射线装置主要辐射为X射线，对X射线的基本防护原则是减少照射时间、远离射线源及加以必要的屏蔽。本项目对X射线外照射的防护措施主要有以下几方面。 10.2.1设备固有安全性 本项目DSA射线装置均拟购买于正规厂家，采用目前较先进的技术，设备各项安全措施齐备，仪器本身具备多种安全防护措施。 10.2.2屏蔽防护 本项目DSA机房按要求进行防护屏蔽的设计和施工，机房屏蔽结构见表10-3，机房使用面积及单边长度一览表见10-4。 表10-3机房屏蔽防护情况一览表 机房类型（数量） 防护设施 屏蔽材料及厚度（铅当量：mmPb） 标准要求 符合性评价 DSA机房（1间） 四侧墙体 3mm铅板（3.0） 有用线束方向与非有用线束方向铅当量应≥2mmPb当量 符合 顶棚 12cm砼+3mm铅板（4.5） 符合 地坪 24cm砼（3.0） 符合 受检者防护门 内衬3mm铅板（3.0） 符合 控制室防护门 内衬3mm铅板（3.0） 符合 观察窗 15mm厚铅玻璃（3.0） 符合 备注：表中涂料为硫酸钡防护涂料。 表10-4机房面积及单边长度一览表 序号 机房名称 拟设置情况 标准要求 符合性评价 最小单边长度（m） 有效使用面积（m2） 最小单边长度（m） 有效使用面积（m2） 1 DSA机房 5.9 44.25 3.5 20 符合 由表10-3、表10-4可知，本项目DSA射线装置工作场所屏蔽防护设计、机房面积及最小单边长度均满足《医用X射线诊断放射防护要求》（GBZ130-2013）。 10.2.3距离防护 机房将严格按照控制区和监督区划分实行“两区”管理，且在机房人员防护门的醒目位置张贴固定的电离辐射警告标志并安装工作状态指示灯。限制无关人员进入，以免受到不必要的照射。 10.2.4时间防护 在满足诊断要求的前提下，根据诊断要求和病人实际情况制定最优化的诊断方案，选择合理可行尽量低的照射参数，以及尽量短的曝光时间，减少工作人员和相关公众的受照射时间，也避免病人受到额外剂量的照射。 10.2.5其它防护措施 （1）机房操作室上张贴相应的岗位规章制度、操作规程。 （2）机房门外应有电离辐射警告标志、醒目的工作状态指示灯，灯箱处应设警示语句；装置应有“紧急止动”按钮，机房门应有闭门装置，工作状态指示灯与机房门联锁等安全设施。 （3）配备铅橡胶性腺防护围裙（方形）或方巾、铅橡胶颈套、铅橡胶帽子、阴影屏蔽器具等防护用品，为受检人的非检查部位提供遮挡，尽量减少受照剂量。另外，DSA射线装置装有可调限束装置，使装置发射的线束宽度尽量减小，减少泄露辐射。 （4）机房受检者出入口门外应设置黄色警戒线，告诫无关人员请勿靠近。手术期间，陪护人员禁止进入监督区域和控制区域。 （5）辐射工作人员必须配备个人剂量计与个人剂量报警仪。 （6）DSA机房拟安装排气扇1台，排气口拟从污物间引出。 （7）所有机房应配备相应的防护用品与辅助防护设施，其配置要求需按照GBZ130-2013的要求进行配制。 表10-5 个人防护用品和辅助防护设施配置要求 场所类型 人员类型 GBZ130-2013要求 本项目拟配置情况 个人防护用品 辅助防护设施 个人防护用品 辅助防护设施 DSA机房（1间） 工作人员 铅橡胶围裙、铅橡胶颈套、铅橡胶帽子、铅防护眼镜至少各1件 铅悬挂防护屏、铅防护吊帘、床侧防护帘、移动铅防护屏风至少各1件 铅橡胶围裙、铅橡胶颈套、铅橡胶帽子、铅防护眼镜各3件 铅悬挂防护屏、铅防护吊帘、床侧防护帘、移动铅防护屏风各1件 患者和受检者 铅橡胶性腺防护围裙（方形）或方巾、铅橡胶颈套、铅橡胶帽子、阴影屏蔽器具至少各1件 — 铅橡胶性腺防护围裙、铅橡胶颈套、铅橡胶帽子、阴影屏蔽器具各1件 — 注：“—”表示不需要； 10.3 “三废”的治理 本项目无放射性三废的产生。 （1）废气治理措施 DSA射线装置运行过程中会产生少量的氮氧化物和臭氧，DSA机房拟安装排气扇1台，排气口拟从污物间引出。DSA 在曝光过程中产生的少量臭氧经空调换气处理后对环境影响较小。 （2）射线装置报废处理 按照《浙江省辐射环境管理办法》要求：本项目DSA装置报废处理时，应将射线装置高压射线管进行拆卸并破碎处理，同时将射线装置主机的电源线绞断，使射线装置不能正常通电，防止二次通电使用，并报颁发辐射安全许可证的环境保护部门核销。 10.4 环保投资 本项目环保投资一览表详见表10-6。 本次核技术应用项目总投资预计为500万元，其中辐射环保投资50万元，占总投资的10%。 表10-6 辐射防护（措施）及投资概算一览表 项目 环保及安全防护措施名称 内容 投资额（万元） 辐射安全管理机构 设立辐射安全管理机构 成立放射诊疗安全和辐射防护管理委员会，并指定专人专职负责辐射安全与环境保护管理工作 / 辐射安全防护措施和环保治理措施 屏蔽措施 DSA机房屏蔽设计和施工 34 安全措施 联锁装置、监控设施、警示标志、工作指示灯 5 防护用品 配置铅围裙、铅围脖、铅帽等；配置铅防护帘、铅防护屏风等，性腺防护用品等、铅防护衣等 2 人员配备 辐射防护与安全培训和考核 辐射工作人员均应参加辐射安全和防护专业知识及相关法律法规的培训，并在通过考核后方可从事相关工作 2 个人剂量监测和职业健康监护 辐射工作人员应定期健康检查，定期进行个人剂量监测，医院建立个人职业健康监护档案盒个人剂量档案 2 监测仪器和防护用品 机房拟配置7支个人剂量报警仪。。 3 辐射安全管理制度 结合项目实际情况，制定和完善操作规程、岗位职责、辐射防护和安全保卫制度、设备检修维护制度、监测方案和辐射事故应急措施 2 合计 50

表11环境影响分析

11.1 建设阶段对环境的影响 本项目施工期主要是DSA工作用房的建设和装修，污染因子主要有：废水、噪声、扬尘及固体废弃物等。 11.1.1废气及防治措施 项目施工期废气主要为粉尘，该废气属无组织排放，排放量较少。做好改建时的通排风工作，对周围环境的影响满足国家相关要求。 11.1.2废水及防治措施 施工期间产生的废水主要为施工人员的生活污水。生活污水依托医院的排水系统，进入市政污水管网。 11.1.3噪声及防治措施 施工期的噪声污染是主要来自机械噪声。通过选取噪音低、振动小的设备操作等，并合理安排施工时间等措施减轻对外界的影响。 11.1.4固废及防治措施 主要为建筑垃圾、装修垃圾以及施工人员产生的生活垃圾。 建筑垃圾收集后分类堆放于指定地点存放，其中可再生利用的回收至有资质的回收单位，不可回收利用的由施工方统一清运至住建部门指定堆放点，临时堆放场应设置围挡， 通过加盖防尘网、洒水降尘等措施减少开挖土石方对周围环境的影响。 生活垃圾与装修垃圾经统一收集后依托环卫部门定期清运。 由于项目施工期短，施工范围小，通过对施工时段的控制以及施工现场严格管理等手段，可使本项目施工期环境影响的范围和强度进一步减小，并且该影响是短暂、可逆的，随施工期的结束而消失，因此，本项目建设阶段对周围环境的影响满足国家相关要求。 11.2 设备安装调试阶段对环境的影响 本环评要求DSA设备的安装与调试应请设备厂家专业人员进行，医院方不得自行安装及调试设备。在设备安装调试阶段，应加强辐射防护管理。在此过程中应保证各屏蔽体屏蔽到位，关闭防护门，在机房门外设立电离辐射警告标志，禁止无关人员靠近，防止辐射事故的发生。 由于设备的安装和调试均在机房内进行，经过墙体的屏蔽和距离衰减后对环境的影响是可以接受的。设备安装完成后，医院方需及时回收包装材料及其它固体废物作为一般固体废物进行处置，不得随意丢弃。

11.3运行阶段对环境的影响 11.3.1 机房屏蔽体合理性分析 根据《医用X射线诊断放射防护要求》（GBZ130-2013），X射线设备机房屏蔽防护应满足表11-1和表11-2的要求。 表11-1 X射线设备机房（照射室）使用面积及单边长度 设备类型 机房内最小有效使用面积 机房内最小单边长度 备注 单管头X射线机b 20 m2 3.5m 1台DSA b 单管头、双管头或多管头X射线机的每个球馆各安装在1个房间内。 表11-2 不同类型X射线设备机房的屏蔽防护铅当量厚度要求 机房类型 有用线束方向铅当量mm 非有用线束方向铅当量mm 备注 介入X射线设备机房 2 2 1台DSA 本项目DSA额定参数为管电压125kV，管电流1000mA，主射方向朝上，本项目DSA机房实际使用面积、最小单边长度以及实际的屏蔽防护铅当量如表11-3所示。 表11-3 DSA机房实际设计屏蔽情况评价 机房 最小有效实际使用面积 最小单边 实际长度 墙体屏蔽 折合铅当量 屋顶与地面 折合铅当量 防护门 折合铅当量 观察窗 折合铅当量 DSA机房 （1间） 44.25m2 5.9m 墙体：3.0mm 屋顶：4.5mm地面：3.0mm 控制室、受检者与入口防护门：3.0mm 3.0mm 评价 符合 符合 符合 符合 符合 符合 由表11-3可知，本项目DSA机房的屏蔽防护满足《医用X射线诊断放射防护要求》（GBZ130-2013）的要求，机房屏蔽设计合理。 11.2.2 类比评价 本项目DSA额定参数为管电压125kV，管电流1000mA，主射方向朝上。为了分析DSA射线装置迁移投入运行后对周围工作人员所造成的影响，本评价选取同台DSA射线装置在永丰路院区3层的机房运行参数进行类比评价，DSA射线装置类比可行性分析见表11-4。 表11-4 DSA射线装置类比可行性分析 类比内容 永丰路院区住院楼3层机房 本项目（本院区7号楼裙楼一层） 技术参数 （最大管电压/管电流） 125kV/1000mA 125 kV /1000mA 机房面积（m2） 50 44.25 机房最小边长（m） 5 5.9 防护设施 防护门 3.0mm铅当量 3.0mm铅当量 铅玻璃窗 3.0mm铅当量 3.0mm铅当量 四面墙体及屋顶地板 四面墙体：3.0mm铅当量； 顶棚：3.0mm铅当量； 地坪：3.0mm铅当量 四面墙体：3.0mm铅当量； 顶棚：4.5mm铅当量； 地坪：3.0mm铅当量 由上表可以看出，本项目DSA射线装置在两个机房的机房面积与最小边长基本相当，其防护水平稍高于类比机房，因此这两个机房有很好的可比性，通过对类比机房的监测，可以预测本项目DSA射线装置运行后的辐射环境影响。 类比监测结果见表11-5，类比监测点位示意图见图11-1。 表11-5 DSA射线装置类比机房周围X-γ辐射剂量率监测结果 设备与 检测条件 检测点编号 检测点位置 检测结果（μSv/h） 永丰路院区住院楼3层DSA机房 摄影模式下： 78kV、641mA 1 工作人员操作位 0.21 2 控制室电缆地沟入口处 0.21 3 铅玻璃观察窗外表面30cm（中部） 0.20 4 铅玻璃观察窗外表面30cm（上端） 0.22 5 铅玻璃观察窗外表面30cm（下端） 0.23 6 铅玻璃观察窗外表面30cm（左侧） 0.22 7 铅玻璃观察窗外表面30cm（右侧） 0.16 8 防护门M1外表面30cm（中部） 0.21 9 防护门M1外表面30cm（上端） 0.22 10 防护门M1外表面30cm（下端） 0.21 11 防护门M1外表面30cm（左侧） 0.20 12 防护门M1外表面30cm（右侧） 0.21 13 防护门M2外表面30cm（中部） 0.20 14 防护门M2外表面30cm（上端） 0.22 15 防护门M2外表面30cm（下端） 0.21 16 防护门M2外表面30cm（左侧） 0.20 17 防护门M2外表面30cm（右侧） 0.21 18 防护墙体外表面30cm（东墙） 0.23 19 防护墙体外表面30cm（南墙） 0.23 20 防护墙体外表面30cm（西墙） 0.23 21 防护墙体外表面30cm（北墙） 0.23 22 顶棚上方距地面100 cm 0.23 23 地面下方距地面170 cm 0.22 24 内嵌配电箱外表面30cm 0.22 25 防护门M3外表面30cm（中部） 0.21 26 防护门M3外表面30cm（上端） 0.21 27 防护门M3外表面30cm（下端） 0.22 28 防护门M3外表面30cm（左侧） 0.23 29 防护门M3外表面30cm（右侧） 0.20 30 观片灯外表面30cm 0.23 31 控制系统外表面30cm 0.23 32 内嵌柜A1外表面30cm 0.21 33 内嵌柜A2外表面30cm 0.20 34 内嵌柜A3外表面30cm 0.22 35 内嵌柜A4外表面30cm 0.23 36 内嵌柜A5外表面30cm 0.21 1 工作人员操作位 0.22 2 控制室电缆地沟入口处 0.21 3 铅玻璃观察窗外表面30cm（中部） 0.24 4 铅玻璃观察窗外表面30cm（上端） 0.22 5 铅玻璃观察窗外表面30cm（下端） 0.22 6 铅玻璃观察窗外表面30cm（左侧） 0.21 7 铅玻璃观察窗外表面30cm（右侧） 0.22 8 防护门M1外表面30cm（中部） 0.21 9 防护门M1外表面30cm（上端） 0.22 10 防护门M1外表面30cm（下端） 0.24 11 防护门M1外表面30cm（左侧） 0.22 12 防护门M1外表面30cm（右侧） 0.24 13 防护门M2外表面30cm（中部） 0.22 14 防护门M2外表面30cm（上端） 0.21 15 防护门M2外表面30cm（下端） 0.21 16 防护门M2外表面30cm（左侧） 0.22 17 防护门M2外表面30cm（右侧） 0.22 18 防护墙体外表面30cm（东墙） 0.24 19 防护墙体外表面30cm（南墙） 0.25 20 防护墙体外表面30cm（西墙） 0.22 21 防护墙体外表面30cm（北墙） 0.24 22 顶棚上方距地面100 cm 0.22 23 地面下方距地面170 cm 0.22 24 内嵌配电箱外表面30cm 0.22 25 防护门M3外表面30cm（中部） 0.24 26 防护门M3外表面30cm（上端） 0.22 27 防护门M3外表面30cm（下端） 0.21 28 防护门M3外表面30cm（左侧） 0.22 29 防护门M3外表面30cm（右侧） 0.21 30 观片灯外表面30cm 0.22 31 控制系统外表面30cm 0.24 32 内嵌柜A1外表面30cm 0.22 33 内嵌柜A2外表面30cm 0.21 34 内嵌柜A3外表面30cm 0.22 35 内嵌柜A4外表面30cm 0.24 36 内嵌柜A5外表面30cm 0.22 第 一 术 者 位 头 距地面155 cm 203 胸 距地面125 cm 133 腹 距地面105 cm 66 下肢 距地面80 cm 48 足 距地面20 cm 30 第 二 术 者 位 头 距地面155 cm 251 胸 距地面125 cm 199 腹 距地面105 cm 45 下肢 距地面80 cm 34 足 距地面20 cm 15.3 本底值 ＜0.20 注：监测结果未扣除宇宙射线。 图11-1 类比DSA机房监测点位示意图 11.2.3 保护目标所受剂量评价 本项目拟配备医护工作人员23人，全部为医院内部人员调配。其中手术医生13名，护士8名，控制室拍片与阅片岗位配备2名医生。 根据表11-5类比监测结果，以及医院提供的资料，在严格按照设计提供的屏蔽防护方案建设后，辐射工作人员和周边公众年有效剂量计算结果如下： （1） 计算公式 H= f·Dr·T·t·U(式11-1) 式中： f 转换因子，取0.7； H年有效剂量当量，Sv/a； Dr 空气吸收剂量率，Gy/h； t 年受照时间，h/a； T 居留因子； U 使用因子，DSA靶源以点源考虑，U取1。 （2）居留因子 本项目的居留因子参照《放射治疗机房的辐射屏蔽规范第1部分：一般原则》 （GBZ/T201.1-2007）选取，具体数值见表11-6。 表11-6居留因子的选取 场所 居留因子（T） 停留位置 典型值 范围 全停留 1 1 管理人员或职员办公室、治疗计划区、治疗控制室、护士站、咨询台、有人护理的候诊室及周边建筑物中的驻留区 部分停留 1/4 1/2-1/5 1/2：相邻的治疗室、与屏蔽室相邻的病人检查室 1/5：走廊、雇员休息室、职员休息室 偶然停留 1/16 1/8-1/40 1/8：各治疗室房门 1/20：公厕、自动售货区、储藏室、设有座椅的户外区域、无人护理的候诊室、病人滞留区域、屋顶、门岗室 1/40：仅有来往行人车辆的户外区域、无人看管的停车场，车辆自动卸货/卸客区域、楼梯、无人看管的电梯 （3）保护目标所受剂量评价 DSA在进行曝光时分为两种情况即造影拍片过程与脉冲透视过程，下面就两种情况分别进行辐射环境影响评价。 根据医院提供的资料，本项目DSA手术室年手术台数最大为2000台，按1台手术拍片曝光时间取5分钟，透视时间取20分钟，则拍片过程年总曝光时间为167h，透视过程年总曝光时间为667h。 ①造影拍片过程辐射环境影响分析 由上表11-5可知，控制室内最大辐射剂量率出现在“铅玻璃观察窗外表面30cm（下端）” 类比监测点位，辐射剂量率为0.23 μSv/h。控制室内医生身体年受照的总时间为167h，居留因子T取1，使用因子U取1，不考虑本底情况下，根据式11-1计算得：控制室医生身体受照的年附加有效剂量最大为2.9×10-2mSv/a。 本项目医生、护士工作台对应“内嵌柜A4外表面30cm（南墙）”类比监测点位，其辐射剂量率为0.23μSv/h，医生、护士工作台工作人员身体年受照的总时间为167h，居留因子T取1，使用因子U取1，不考虑本底情况下，根据式11-1计算得：医生、护士工作台工作人员身体受照的年附加有效剂量最大为2.9×10-2mSv/a。 对机房外（包括楼上楼下的区域）公众影响的最大辐射剂量率出现在“防护墙体外表面30cm（南墙）” 类比监测点位，其附加辐射剂量率为0.23μSv/h。居留因子T取1/16，使用因子U取1，公众身体年受照的总时间为167h，根据式11-1计算得：公众身体受照的年附加有效剂量最大为1.68×10-3mSv/a。 综上所述，经机房各屏蔽体屏蔽后，造影拍片过程中控制室医生身体受照的年附加有效剂量为2.9×10-2mSv/a，医生、护士工作台工作人员身体受照的年附加有效剂量最大为2.9×10-2mSv/a，公众身体受照的年附加有效剂量最大为1.68×10-3mSv/a。 ②脉冲透视过程辐射环境影响分析 介入手术过程中会有连续的曝光，并采用连续脉冲透视，透视过程年总曝光时间为667h。 由上表11-5可知，控制室内最大辐射剂量率出现在“铅玻璃观察窗外表面30cm（中部）” 类比监测点位，辐射剂量率为0.24 μSv/h。控制室内医生身体年受照的总时间为167h，居留因子T取1，使用因子U取1，不考虑本底情况下，根据式11-1计算得：控制室医生身体受照的年附加有效剂量最大为0.11mSv/a。 本项目医生、护士工作台对应“内嵌柜A4外表面30cm（南墙）”类比监测点位，其辐射剂量率为0.24μSv/h，医生、护士工作台工作人员身体年受照的总时间为167h，居留因子T取1，使用因子U取1，不考虑本底情况下，根据式11-1计算得：医生、护士工作台工作人员身体受照的年附加有效剂量最大为0.11mSv/a。 对机房外（包括楼上楼下的区域）公众影响的最大辐射剂量率出现在“防护墙体外表面30cm（南墙）” 类比监测点位，其附加辐射剂量率为0.25μSv/h。居留因子T取1/16，使用因子U取1，公众身体年受照的总时间为167h，根据式11-1计算得：公众身体受照的年附加有效剂量最大为7.30×10-3mSv/a。 医生与护士位于铅屏风后身着铅服、戴铅眼镜等在机房内直接对病人进行手术操作，在近距离操作，因此X-γ辐射剂量率较高，身体所受最大辐射剂量率出现在第二手术者位距地面高度155cm（头部），其辐射剂量率为251μSv/h，手部所受辐射剂量率保守角度取400μSv/h。 医院一台介入手术配备2名医生与1名护士，共分为6组来自不同的科室，因而每组的年总曝光时间为667h/6=111.2h。 考虑防护铅衣（0.5mmPb）的情况下，透视模式下70kV铅对X射线的半值层为0.17mm，居留因子T取1，使用因子U取1，根据式11-1计算得：每组医生与护士身体受照的年有效剂量最大为2.54mSv/a。 手部不考虑铅屏风与防护铅衣，手部所受辐射剂量率保守角度取400μSv/h，居留因子T取1，使用因子U取1，根据式11-1计算得：每组医生与护士手部受照的年有效剂量最大为31mSv/a。 叠加拍片与透视过程所受到的辐射影响，控制室医生身体受照的年附加有效剂量最大为0.14mSv/a，医生、护士工作台工作人员身体受照的年附加有效剂量最大为0.14mmSv/a，公众身体受照的年附加有效剂量为8.98×10-3mSv/a。手术医生与护士身体受照的年有效剂量最大为2.54mSv/a，手部受照的年有效剂量最大为31mSv/a。医生与公众所受的年附加有效剂量均低于年管理剂量约束值，符合《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）中关于“剂量限值”的要求。 11.4 事故影响分析 11.4.1 事故风险分析 本项目DSA为Ⅱ类射线装置，在使用过程中，如不被安全管理或可靠使用，可能对人员造成永久性损伤，主要事故风险表现在： （1）门机连锁装置故障状态下，工作人员或病人家属误入正在运行曝光的射线装置机房受到意外的照射； （2）病人家属或其他医护人员还未全部撤离机房，即进行曝光造成意外照射； （3）门灯连锁装置故障状态下，防护门未关即进行曝光操作，可能给工作人员或周围公众造成不必要的照射； （4）医护人员进行介入手术时，未穿防护服进行手术操作而受到射线照射。 11.4.2 辐射源项分析 本项目为医院核技术应用项目，使用的是Ⅱ类医用射线装置，X射线能量较低，曝光时间比较短，属于一般辐射事故。 11.4.3 事故情况下辐射影响分析 对于X射线装置，当设备关机时不会产生X射线，不存在影响辐射环境质量的事故，只有当设备开机时才会产生X 射线等危害因素。本项目使用1台DSA（Ⅱ类射线装置），其X射线能量不大，曝光时间比较短，事故情况下，人员误入或误照射情况下，可能导致人员受到超过年剂量限值的照射。因此，建设方运营过程中必须严格执行相关规章制度、工作管理制度，严格杜绝此类事故的发生。 11.4.4 事故影响防范措施 （1）制定经常性自检制度，对门-灯连锁、监视器、工作状态指示灯、电离辐射警告标志灯等防护设施进行经常性检查，如发现这些防护设施不够完善或失灵，立即维护与修复； （2）制定完善的操作规范，对操作人员定期培训，使之熟练操作，严格按照操作规范操作，减少意外照射事故的发生； （3）医务人员必须严格按照X射线装置操作程序进行诊断，确定机房内工作人员及病人家属均离开治疗室后方可开机，以避免工作人员和公众接受不必要的辐射照射； （4）医护人员进行DSA手术前，一定要穿好防护铅服，戴铅眼镜，佩戴个人剂量计后方可进行手术作业。 （5）制定事故应急预案，并定期进行演练，及时进行整改。 11.4.5事故应急预案 针对上述可能发生的事故风险，根据《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》（国务院令第449号）第四十条、《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》（环保部令第18号）及《突发环境事件信息报告办法》（环保部令第17号）有关的规定，制定医院辐射事故应急方案，并定期进行演练，及时进行整改。同时医院应配置必要的应急装备、器材以及应急资金。 医院在落实本次环评提出的环境事故风险防范措施，按规范要求制定辐射事故应急预案，并定期进行演练的前提下，本项目辐射事故影响可控制在可接受水平内。

表12 辐射安全管理

12.1辐射安全与环境保护管理机构的设置 根据医院提供的资料，医院已按照国务院第449号《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》、《辐射性同位素与射线装置安全许可管理办法》等有关法律法规，结合卫生、环保等行政主管部门的规章制度，成立了放射诊疗安全和辐射防护管理委员会，落实安全责任制度，并明确了相关成员名单及职责（详见附件5），组成人员如下： 主任委员：胡耀仁 副主任委员：路晓灵、袁薇薇 委员：戴金华、胡碧波、刘永安、罗央清、邱广平、王海红、王静、王洵、褚玉、夏胡 12.2 辐射安全管理规章制度 12.2.1辐射工作制度 为保障射线装置正常运行时周围环境的安全，确保公众、工作人员避免遭受意外照射和潜在照射，医院针对辐射设备情况已制定《放射监测与评价制度》、《放射工作人员职业健康管理制度》、《放射性药物使用管理制度》、《受检者放射危害告知与防护制度》、《放射安全管理制度》、《放射/辐射事件应急处理预案》、《医用血管造影X射线机系统操作规程》、《X射线摄影系统操作规程》等规章制度。见附件5。 将其制度与《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》（国务院令第449号）和《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法（2017年修订）》、《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》（环境保护部令第18号）要求对照比较，医院需要制定或完善以下制度： （1）《辐射安全防护自行检查和评估制度》； （2）《辐射工作人员个人剂量管理办法》； （3）《辐射工作人员培训制度》； （4）《射线装置台账管理制度》； （5）《辐射安全防护设施、设备检修维护制度》； 此外，医院应从以下几方面加强管理： （1）本项目运行前，各项规章制度、操作规程必须张贴上墙，防护用品必须配备齐全，所有辐射工作场所均必须有电离辐射警示标志。 （2）医院应加强对各工作场所的安全和防护情况的日常检查，发现安全隐患应当立即整改，医院应对本项目的辐射安全和防护状况进行年度评估，并于每年1月31日前向发证机关提交上一年度的年度评估报告。 12.3辐射监测 12.3.1 工作场所内外环境监测 医院辐射工作场所应配备必要的防护用品，包括个人剂量报警仪等，定期或不定期对项目涉及的放射诊疗设备使用场所屏蔽措施进行监测。同时接受环境保护监管部门开展的辐射监督（监测）检查。监测数据编入本单位《放射性同位素与射线装置安全和防护状况年度评估报告》，并上报环境保护行政主管部门。 医院日常监测内容如表12-1所示。 表12-1 医院常规监测内容一览表 监测项目 监测因子 监测频率 限值要求 个人剂量 外照射剂量 小于3个月 根据评价要求 周围环境 周围剂量当量率 一年一次 参照浙江省环境地表γ辐射剂量率 射线装置机房 门灯联锁、工作指示灯、警示标识 每月自检 标准要求 射线装置机房四周及顶棚墙体、防护门外30cm处 周围剂量当量率 一年一次 2.5μSv/h 射线装置 设备技术性能 每年委托检测1次 标准要求 12.3.2 个人剂量监测及个人健康监护 医院严格按照国家关于个人剂量监测和健康管理的规定，对从事辐射工作的工作人员进行个人剂量监测和体检，建立个人剂量档案与体检档案，并保存职业照射记录。 12.4辐射事故应急 医院目前已制定《放射/辐射事件应急处理预案》，设置了以放射诊疗安全和辐射防护管理委员会为放射/辐射事故应急处理领导小组，规定了应急领导小组职责、放射/辐射事故应急处理程序辐射事故预防措施、辐射事故应急处理措施以及辐射事故的报告程序。 本评价根据《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》（国务院令第449号）第四十条、《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》（环保部令第18号）及《突发环境事件信息报告办法》（环保部令第17号）有关规定，建议医院辐射事故应急方案从以下两个方面进行补充和完善： （1）事故处理中，处理事故应急人员应佩戴个人剂量报警仪。按照GB18871-2002的规定，一次应急事件全身照射剂量不应超过职业人员最大单一年份剂量限值的10倍。 （2）增加放射/辐射事故预防措施内容，增加应急器材以及应急演练，完善《辐射事故应急预案》。 （3）本项目事故应急预案修改完善后应及时向环保部门备案。 12.5辐射工作人员管理 本项目拟配备医护工作人员23人，拟从现有员工中调配。人员配备情况基本符合《放射诊疗管理规定》与《大型医用设备配置与使用管理办法》的要求。 12.5.1 个人剂量管理 环评要求医院应委托具有相应资质的单位对本单位辐射工作人员进行个人剂量监测，监测周期一般为30天，最长不超过90天。并建立个人剂量档案，并保存职业照射记录。 医院已委托宁波市疾病预防控制中心对本项目所有辐射工作人员进行长期个人剂量监测，监测周期为90天。目前监测正在进行中，符合要求。 医院最近一次个人剂量检测报告编号为：（甬疾控）检字第T201700931号，本次监测周期为2017年9月6日至2017年12月5日，最大个人剂量为0.33mSv。 医院辐射工作人员个人剂量监测结果均无超标情况，满足《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）的标准要求。医院按照规定对每一个辐射工作人员建立了个人剂量和职业健康档案，保存职业照射记录和体检记录。 医院拟继续委托宁波市疾病预防控制中心承担本项目辐射工作工作人员的个人剂量监测工作，符合要求。 环评建议医院制定《辐射工作人员个人剂量管理办法》。 12.5.2职业健康检查 环评要求辐射工作人员上岗前，应当进行上岗前的职业健康检查，符合辐射工作人员健康标准的，方可参加相应的放射工作。上岗后辐射工作人员应定期进行职业健康检查，两次检查的时间间隔不超过2年，必要时可增加临时性检查。辐射工作人员脱离放射工作岗位时，放射工作单位应当对其进行离岗前的职业健康检查。 医院于2018年1月安排87名辐射工作人员在宁波市第一医院进行了职业健康检查，体检结论及处理意见显示：疑似职业病0人，职业禁忌症3人，需复检人员7人。详见附件7。 该项目建成后，医院拟继续安排辐射工作人员到有资质的单位进行职业健康检查，每2年一次，符合要求。 12.5.3辐射安全和防护专业知识培训 根据《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》和《放射性同位素与射线装置安全和管理办法》要求，所有辐射工作人员必须通过环境保护部门举办的辐射安全和防护专业知识培训及相关法律法规的培训和考核，尤其是新进的、转岗的人员，必须取得岗位培训合格证，方可持证上岗。辐射安全与防护培训合格证为四年，到期前，必须参加复训并取得合格证。 本项目共有23名辐射工作人员参加了辐射安全与防护培训，并且取得了辐射安全与防护合格证。见附件8。 12.6从事辐射活动能力评价 根据《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法（2017年修订）》规定，使用放射性同位素、辐射装置单位应具备相应的条件，本项目从事辐射活动能力评价详见表12-2。 表12-2 本项目从事辐射活动能力评价 应具备条件 落实情况 （一）使用Ⅰ类放射源，使用Ⅱ类射线装置的，应当设有设有专门的辐射安全与环境保护管理机构，或者至少有1名具有本科以上学历的技术人员专职负责辐射安全与环境保护管理工作 已成立放射诊疗安全和辐射防护管理委员会。 （二）从事辐射工作的人员必须通过辐射安全和防护专业知识及相关法律法规的培训和考核 本项目辐射工作人员已通过培训和考核取得合格证书。 （三）使用放射性同位素的单位应当有满足辐射防护和实体保卫要求的放射源暂存库或设备 本项目无放射性同位素。 （四）放射性同位素与射线装置使用场所有防止误操作、防止工作人员和公众受到意外照射要求的安全措施 本项目按要求建设专用机房，实体屏蔽，设有急停开关、监视和对讲系统，设有工作警示灯及电离辐射警告标志等安全防护措施。 （五）配备与辐射类型和辐射水平相适应的防护用品和监测仪器，包括个人剂量监测报警、辐射监测等仪器。使用非密封放射性物质的单位还应当有表面污染监测仪 医院根据相关要求及工作实际需要配备工作人员使用的铅衣等防护用品和配备患者使用的辅助防护用品。根据要求配备个人剂量计（人手一支），建议医院购置个人剂量报警仪7支。 （六）有健全的操作规程、岗位职责、辐射防护和安全保卫制度、设备检修维护制度、放射性同位素使用登记制度、人员培训计划、监测方案等 已制订或需制订。 （七）有完善的辐射事故应急措施 已制订需完善。 （八）产生放射性废气、废液、固体废物的，还应具有确保放射性废气、废液、固体废物达标排放的处理能力或者可行的处理方案 本项目无放射性废气、废液、固体废物。 综上所述，宁波市第二医院在严格执行相关法律法规、标准规范等文件，严格落实各项辐射安全管理、防护措施的前提下，其从事辐射活动的技术能力基本符合相应法律法规的要求。

表13结论与建议

13.1结论 13.1.1实践的正当性 宁波市第二医院拟将永丰北路院区3层的1台DSA射线装置迁移至本院区7号楼裙楼西南侧。目的在于为了更好地开展放射诊疗工作，最终是为了救治病人，其获得的利益远大于辐射所造成的损害，符合《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）中关于辐射防护“实践正当性”的要求。 13.1.2 产业政策符合性 本项目的建设属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2016修订）中第十三项“医药”中第6款“新型医用诊断医疗仪器设备、微创外科和介入治疗装备及器械、医疗急救及移动式医疗装备、康复工程技术装置、家用医疗器械、新型计划生育器具（第三代宫内节育器）、新型医用材料、人工器官及关键元器件的开发和生产，数字化医学影像产品及医疗信息技术的开发与应用”，属于国家鼓励类产业，符合国家产业政策。 13.1.3选址的合理性 本项目拟将永丰北路院区3层的1台DSA射线装置迁往本院区7号楼裙楼一层西南侧，不新增土地，且本项目50m评价范围内无自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区、居民区及学校等环境敏感区。项目运营过程中产生的电离辐射，经采取一定的防护治理措施后满足国家相关防护标准，不会对周围环境与公众造成危害，故本项目的选址是可行的。 13.1.4工程所在地区环境质量现状 本项目射线装置工作场所及周围环境X-γ辐射剂量率范围为109~160nGy/h，宁波市室内的γ辐射剂量率在80~194nGy/h之间，可见项目所在地的天然贯穿辐射水平未见异常。 13.1.5辐射防护措施评价 本项目机房及周围按控制区和监督区进行划区管理。各机房曝光工作时有射线辐射危害，属于GB11930-2010定义的控制区；各机房控制室等机房周围区域属于GB11930-2010定义的监督区。 比对国家相关标准可知，各机房控制区墙体、防护门、防护窗等的设计屏蔽厚度基本能够满足辐射防护屏蔽要求。 13.1.6工作人员及公众有效剂量评价 叠加拍片与透视过程所受到的辐射影响，控制室医生身体受照的年附加有效剂量最大为0.14mSv/a，医生、护士工作台工作人员身体受照的年附加有效剂量最大为0.14mmSv/a，公众身体受照的年附加有效剂量为8.98×10-3mSv/a。手术医生与护士身体受照的年有效剂量最大为2.54mSv/a，手部受照的年有效剂量最大为31mSv/a。医生与公众所受的年附加有效剂量均低于年管理剂量约束值，符合《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）中关于“剂量限值”的要求。 13.1.7辐射安全措施评价 本项目拟在DSA工作用房入口处与受检者防护门处设置电离辐射警告标志和工作状态指示灯，设置了联锁装置，设置了急停装置，机房与控制室之间拟设置对讲装置，机房设置监视器等安全措施。 落实以上措施后，该项目辐射安全措施满足《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法（2017年修订）》的有关要求。 13.1.8辐射安全管理评价 根据医院提供的资料，医院已按照国务院第449号《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》、《放射诊疗管理规定》等相关规定，成立了成立了放射诊疗安全和辐射防护管理委员会，并且按管理要求制定了相应的安全管理措施和规章制度； 本项目23名辐射工作人员均已配备个人剂量计，环评要求个人剂量仪每3个月内到具有检测资质的单位检测一次，并建立个人剂量档案。工作人员均进行了职业健康检查，医院也建立了个人职业健康监护档案。 此外，建议医院购置个人剂量报警仪7支供本项目使用。采纳环评建议后，本项目采取的辐射防护和安全措施基本符合辐射工作场所的要求。 综上所述，宁波市第二医院在落实本报告提出的各项污染防治措施和管理措施后，该院将在本项目具有与其所从事的辐射活动相适应的技术能力和具备相应的辐射安全防护措施，其运行对周围环境产生的影响能够符合辐射环境保护的要求，从辐射环境保护的角度论证，该项目的建设和运行是可行的。 13.2建议与承诺 13.2.1建议 （1）DSA机房安装铅玻璃或铅门时，四边均应注意有足够的搭界与重叠，并注意密封性，防止射线的漏射； （2）正式运行后应定期进行辐射工作场所的检查及监测，及时排除事故隐患； （3）制定经常性自检制度，对门-机连锁、监视器、工作状态指示灯、电离辐射警告标志灯等防护设施进行经常性检查，如发现这些防护设施不够完善或失灵，立即维护、修复； （4）医院应结合工作实际情况对辐射安全管理制度进行不断修改和完善； （5）如果出现射线装置位置变更、型号改变、机房屏蔽状况发生变更、区域居留因子发生变动等情况，应重新进行辐射环境影响评价； （6）医院应根据本项目情况及时修订应急预案与增设相关辐射管理制度； （7）建议医院购置个人剂量报警仪7支供本项目使用。 13.2.2承诺 为保护环境，保障人员健康，医院承诺： （1）项目严格按照本次报批的设备类型、数量、场所建设，项目竣工后，按照国家相关法律法规尽快进行验收。 （2）接受环境保护行政主管部门的监督检查。

表14 审批

下一级环保部门预审意见 公章 经办人 年 月 日

审批意见 公章 经办人 年 月 日